МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до приладу низькочастотної електротерапії

- Призначення:

| Призначення: | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Прилад низькочастотної електротерапії повинен бути призначений для впливу постійними струмами, а також різними видами змінних низькочастотних струмів на організм людини з лікувальною і профілактичною метою. |  |
| Прилад низькочастотної електротерапії повинен бути призначений для застосування в лікувальних і лікувально-профілактичних медичних організаціях і закладах, в умовах відділення, кабінету фізіотерапії або палати. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прилад низькочастотної електротерапії | 1 шт. |  |
| 2. | Кабель пацієнта | 3 шт. |  |
| 3. | Електрод фланелевий | 26 шт. |  |
| 4. | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прилад повинен генерувати наступні види струмів: - синусоїдальні модульовані струми - діадинамічні струми - гальванічні струми - тетанізуючі струми - флюктуруючі струми - інтерференційні струми | наявність |  |
| 2. | Рідкокристалічний дисплей | алфавітно-цифровий |  |
| 3. | Відображення службових повідомлень на дисплеї | наявність |  |
| 4. | Відображення виду струму та роду (режиму) роботи на дисплеї | наявність |  |
| 5. | Відображення числових і символьних позначень параметрів струму на дисплеї | наявність |  |
| 6. | Відображення даних про параметри процедури (час, граничний струм в ланцюзі пацієнта) на дисплеї | наявність |  |
| 7. | Відображення даних про хід процедури під час її виконання на дисплеї | наявність |  |
| 8. | Повідомлення про збої і помилки в роботі приладу на дисплеї | наявність |  |
| 9. | Панель “вид струму”, що містить кнопки для швидкого перемикання виду струму | наявність |  |
| 10. | Індикатор наявності струму в ланцюзі пацієнта | наявність |  |
| 11. | Автоматичний пристрій захисту, що плавно зменшує струм пацієнта до нульового значення при його перевищенні та подає звуковий сигнал | наявність |  |
| 12. | Звуковий сигнал про закінчення процедури з одночасним відповідним написом на дисплеї | наявність |  |
| 13. | Напруга живлення, В | 207 – 253 |  |
| 14. | Споживана потужність, Вт | не більше 30 |  |
| 15. | Струм пацієнта в режимі ГТ, мА | не гірше 0 - 80 |  |
| 16. | Гранична величина струму в режимі ГТ, мА | не менше 80 |  |
| 17. | Струм пацієнта в режимі ИТ, мА | не гірше 0 - 40 |  |
| 18. | Гранична величина струму в режимі ИТ, мА | не менше 40 |  |
| 19. | Час безперервної роботи, годин | не менше 8 |  |
| 20. | Кількість каналів | не гірше 2+1 |  |
| 21. | Діапазон регулювання несучих частот коливань в режимі СМТ струмів | не гірше 2 – 10 кГц + 10%, з кроком 1 кГц |  |
| 22. | Діапазон регулювання несучих частот коливань в режимі ИТ струмів | не гірше 4 кГц+10% |  |
| 23. | Діапазон регулювання частот амплітудної модуляції | не гірше 1 – 150 Гц + 10%, з кроком 1 Гц |  |
| 24. | Діапазон регулювання глибини амплітудної модуляції | не гірше 0 – 125%, з кроком 25% |  |
| 25. | Діапазони регулювання частот ИТ в ручному режимі, Гц | не гірше 0 – 100 |  |
| 26. | Діапазони регулювання частот ИТ в автоматичному режимі, Гц | не гірше 0-10; 25-50; 50-100; 90-100; 0-100 |  |
| 27. | Прилад повинен забезпечувати зміну полярності струму пацієнта | наявність |  |
| 28. | Габаритні розміри, мм | не більше 320×300×105 |  |
| 29. | Маса, кг | не більше 3.5 |  |

5. Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |  |
| 2 | Сертифікат відповідності | Надати копію |  |
| 3 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | Надати копію |  |
| 4 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію |  |