МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до приладу ультразвукової терапії “Sonic-Stimu Pro UT1041”

1. Призначення:

| Призначення: | Відповідність |
| --- | --- |
| Прилад ультразвукової терапії повинен бути призначений для лікування хронічних та гострих болів у м’язах та суглобах |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад ультразвукової терапії | 1 шт. |  |
| 2 | Випромінювач (площа 1 см2) | 1 шт. |  |
| 3 | Випромінювач (площа 5 см2) | 1 шт. |  |
| 4 | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робоча частота випромінювача | 1 МГц та 3 МГц |  |
| 2 | Вихідна потужність ультразвуку | не гірше: 0.5–2Вт±20% (для 1см2), 0.5–10Вт±20% (для 5см2) |  |
| 3 | Частота повторення імпульсів | не гірше 100 Гц |  |
| 4 | Коефіцієнт заповнення | не гірше 10-100% |  |
| 5 | Ефективна площа ультразвукової насадки випромінювача 5см2 | не гірше 5.0 см2 ± 20%; |  |
| 6 | Ефективна площа ультразвукової насадки випромінювача 1см2 | не гірше 1.0 см2 ± 20% |  |
| 7 | Ефективна інтенсивність ультразвуку | не гірше 3.0 Вт/см2 ± 20% |  |
| 8 | Матеріал ультразвукової головки випромінювача | алюміній |  |
| 9 | Таймер | наявність |  |
| 10 | Індикація надійності контакту ультразвукової насадки з тілом пацієнта | наявність |  |
| 11 | Встановлені програми для лікування | наявність |  |
| 12 | Кнопка cтоп для екстреної зупинки сеансу терапії | наявність |  |
| 13 | Кнопка вибору частоти 1 МГц і 3 МГц | наявність |  |
|  | Індикація становленої частоти на дисплеї | наявність |  |
|  | Індикація виходу ультразвуку на дисплеї | наявність |  |
|  | Індикація типу випромінювача на дисплеї | наявність |  |
|  | Відображення значення вихідної інтенсивності / потужнності ультразвуку на дисплеї | наявність |  |
|  | Габаритні розміри, мм | не більше 250×200×90 |  |

5. Інші умови:

| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |