МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Аналізатор сечі

| № | Параметр | Вимоги | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна характеристика |  |  |
| 1.1 | Аналізатор сечі | 2 комплекти | Наявність |
| 2 | Загальні вимоги |  |  |
| 2.1 | Кількість вимірювальних параметрів | Не менше 14 | Наявність, Ст. 1 Керівництва користувача. Надалі вказані тільки номери сторінок. |
| 2.2 | Вимірювальні параметри | Уробіліноген, Білірубін, Кетони, Еритроцити, Протеїни (Білок), Нітрити, Лейкоцити (Кров), Глюкоза, питома густина, рН, аскорбінова кислота, креатинін, кальцій, мікроальбумін | Наявність, Ст. 1, 8 |
| 2.3 | Реагенти для дослідження | Тест-смужка | Наявність, Ст. 1 |
| 2.4 | Можливість використання тест-смужок на 10, 11 або 13 параметрів | Наявність | Наявність, Ст. 1, 15 |
| 2.5 | Час вимірювання | 30 або 60 сек. | Наявність, Ст. 12 |
| 2.6 | Режими вимірювання | Неперервний / Поодинокий | Наявність, Ст. 1, 12 |
| 2.7 | Принцип вимірювання | Відображувана дво-хвильова фотометрія | Наявність, Ст. 1 |
| 2.8 | Довжини хвиль | Не менше трьох довжин хвиль: 550, 620, 720 нм | Наявність, Ст. 2 |
|  | Пам’ять | Не менше 950 результатів | Наявність, Ст. 2, 8 |
| 2.9 | Якісний та напівкількісний аналіз | Наявність | Наявність, Ст. 1, 4 |
| 2.10 | Калібрувальні смужки, 2 шт. | В комплекті | Наявність, Ст. 15, Паспорт до обладнання |
| 2.11 | Автоматичне детектування наявності смужки у приладі | # Наявність | Наявність, Ст. 13 |
| 2.12 | Можливість ручного налаштування чутливості для кожного показника | # Наявність | Наявність, Ст. 12-13 |
| 2.13 | Самодіагностика приладу | Наявність | Наявність, Ст. 1, 6 |
| 2.14 | Термопринтер вбудований | Наявність | Наявність, Ст. 1, 4 |
| 2.15 | Дисплей | # Наявність | Наявність, Ст. 15, Паспорт до обладнання |
| 2.16 | Інтерфейси | Порт RS 232, Паралельний порт, Порт PS/2. | Наявність, Ст. 13 |
| 2.17 | Потужність, ВА | # Не більше 30 | Наявність, Ст. 2 |
| 2.18 | Розміри, мм | # Не більше 290 х 200 х 100 | Наявність, Ст. 2 |
| 2.19 | Вага, кг. | # Не більше 2 | Наявність, Ст. 2 |
| 3 | Документи |  |  |
| 3.1 | Інструкція з експлуатації українською мовою | Наявність | Наявність, Копія додається окремо |
| 3.2 | Декларація про відповідність медичних виробів для діагностики in vitro | Наявність | Наявність, Копія додається окремо |
| 3.3 | Паспорт на обладнання | Наявність | Наявність, Копія додається окремо |
| 4 | Гарантійні зобов’язання |  |  |
| 4.1 | Гарантійний термін на систему, включаючи все додаткове устаткування. | 12 місяців | Навність, Гарантійний лист від ТОВ «Інтермедика-Україна» |
| 4.2 | Наявність сертифікованої сервісної служби. | Наявність, Надати сертифікат інженера виданий виробником, Надати оригінал листа від фірми-виробника або офіційного представника на території України | Навність, див. Гарантійний лист від ТОВ «Інтермедика-Україна», сертифікат інженера додаються |
| 4.3 | Наявність післягарантійного обслуговування | Наявність, надати оригінал листа від фірми-виробника або офіційного представника на території України | Навність, див. Гарантійний лист від ТОВ «Інтермедика-Україна» |
| 5 | Стартовий набір реагентів |  |  |
| 5.1 | Смужки діагностичні на 10 параметрів (100 шт/уп.) | На 100 досліджень – 1 уп. - Призначені для роботи на аналізаторі сечі та для візуального аналізу. - Смужки забезпечують випробування для лейкоцитів, кетонів, нітритів, уробіліногену, білірубіну, білку, глюкозі, питомій вазі, крові і рН в сечі. Чутливість: Лейкоцити 15-60 клітин/мкл гранулоцитів Кетони 0,5-1,0 ммоль/Л ацетооцтової кислоти Нітрити 18-26 мкмоль/Л Уробіліноген 17-33 мкмоль/Л Білірубін 8,6-17 мкмоль/Л Білок 0,1-0,3 г/Л альбуміну Глюкоза 2,2-2,8 ммоль/Л Кров 0,15-0,3 мг/Л гемоглобіну (близько 5-10 Ері / мкл) | Наявність, |