3. ТЕХНІЧНІ та ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

|  | Параметр | Вимоги технічного завдання | Відповідність вимогам технічного завдання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Загальна характеристика |  |  |
|  | ### Біохімічний аналізатор напівавтоматичний | 1 шт. |  |
| 2 | ### Загальні вимоги |  |  |
|  | Можливість вільного програмування приладу під реагенти різних виробників | Наявність | Відповідність, ст. 1 |
|  | Наявність зчитувача електронних карт | Наявність | Відповідність, ст. 6 |
|  | Система попередження про необхідність проведення технічного огляду. | Наявність Попередження кожні 10 000 тестів | Відповідність, ст. 6, 42 |
|  | ### Принцип вимірювання | Фотометричний | Відповідність, ст. 3 |
|  | ### Тип кювети | - Проточна (керамічний корпус, калориметричний елемент з кварцового скла) - Наливна (спеціальні одноразові пластикові кювети, які слід встановити в вимірювальну камеру замість проточної кювети.) | Відповідність, ст. 5 |
|  | ### Об’єм проточної кювети | ### Не більше 32 мкл | Відповідність, ст. 5 |
|  | ### Оптичний шлях кювети | ### 10 мм | Відповідність, ст. 5 |
|  | ### Температурний контроль | ### 370С | Відповідність, ст. 5 |
|  | ### Циклічне промивання проточної кювети | ### Наявність | Відповідність, ст. 37 |
|  | ### Можливість програмування очищення повітрям проточної кювети після виконання вимірювання | ### Наявність | Відповідність, ст. 37 |
|  | ### Моно- та біхроматичний режим вимірювання | ### Наявність | Відповідність, ст. 5 |
|  | Типи реакцій | - Кінетика, - Кінцева точка по стандарту, - Кінцева точка по фактору, - Абсорбція, - Дві точки (фіксований час) по стандарту - Дві точки (фіксований час) по фактору | Відповідність, ст. 5 |
|  | Побудова графіку реакцій на екрані приладу | Наявність | Відповідність, ст. 24 |
|  | Світлофільтри з довжинами хвиль, мн | 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 | Відповідність, ст. 5 |
|  | ### Кількість вбудованих світлофільтрів | ### Не менше 7 | Відповідність, ст. 5 |
|  | ### Можливість встановлення додаткових фільтрів | ### Не менше 1 (340 - 800 нм) | Відповідність, ст. 5 |
|  | Джерело світла | Кварцево-галогенова лампа 6В 10Вт | Відповідність, ст. 5 |
|  | Відсутність необхідності юстування лампи | ### Наявність | Відповідність, ст. 5 |
|  | Режим заощадження для джерела світла | ### Наявність | Відповідність, ст. 32 |
|  | Тривалість роботи лампи, годин | ### Не менше 3000 | Відповідність, ст. 5 |
|  | Діапазон поглинання | 0.0 - 3,500 Abs | Відповідність, ст. 5 |
|  | Відтворюваність CV % | Не гірше 1 % | Відповідність, ст. 5 |
|  | Стабільність фотометра Абс/година | Не більше 0,001 | Відповідність, ст. 5 |
|  | Регульований об’єм реакційної суміші | 0 - 3000 мкл | Відповідність, ст. 5 |
|  | Кількість попередньо запрограмованих методик | Не менше 32 | Відповідність, ст. 5 |
|  | Загальна кількість програмуємих методик | Не менше 80 | Відповідність, ст. 5 |
|  | Збереження даних у пам’яті приладу | Наявність, Не менше 10 000 результатів | Відповідність, ст. 5 |
|  | Вбудована програма контролю якості | Наявність | Відповідність, ст. 26 |
|  | Вбудований термостат | Наявність | Відповідність, ст. 5 |
|  | Кількість позицій термостату | Не менше 10 | Відповідність, ст. 5 |
|  | Температура термостату | 370С | Відповідність, ст. 5 |
|  | Вбудований термальний принтер | Наявність Ширина паперу 55-57 мм | Відповідність, ст. 5 |
|  | Дисплей | Сенсорний, 7" | Відповідність, ст. 5 |
|  | Керування приладом | Сенсорні клавіші | Відповідність, ст. 6,11 |
|  | Мова інтерфейсу | Англійська, російська, іспанська | Відповідність, ст. 5 |
|  | Розміри приладу (Д х Ш х В), мм | 495 мм (Д) 330 мм (Ш) 150 мм (В) | Відповідність, ст. 5 |
|  | Вага, кг | Не більше 6 | Відповідність, ст. 5 |
|  | Енергоспоживання, ВА | Не більше 120 | Відповідність, ст. 5 |
| 3 | ###### Документи |  |  |
|  | Реєстрація в МОЗ України або декларація про відповідність медичних виробів для діагностики in vitro | Наявність | Відповідність, Декларація додається окремо |
|  | Інструкція з експлуатації українською або російською мовою | Наявність | Відповідність, додається окремо |
|  | Паспорт на обладнання | Наявність | Відповідність, додається окремо |
| 4 | Гарантійні зобов’язання. |  |  |
|  | Гарантійний термін на систему, включаючи все додаткове устаткування. | 12 місяців | Відповідність, паспорт на обладнання, Гарантійний лист від представника. |
|  | Наявність сертифікованої сервісної служби. | Наявність, надати оригінал листа від фірми-виробника, або офіційного представника на території України | Відповідність, Гарантійний лист від представника. |
|  | Наявність післягарантійного обслуговування | Наявність, надати оригінал листа від фірми-виробника, або офіційного представника на території України | Відповідність, Гарантійний лист від представника. |
| 5 | ###### Стартовий набір реагентів | Наявність: - Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х100мл + Реагент2, 1х20мл - Аспартатамінотрансфераза (АСТ) Набір реагентів: Реагент1, 1х120мл + Реагент2, 1х30мл - Прямий Білірубін (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1x250мл + Реагент2, 1x25мл + Калібратор, 1x3мл - Білірубін Загальний (напів-авто) Набір реагентів: Реагент1, 1 250мл + Реагент2, 1x25мл, Калібратор, 1x3мл - Креатинін Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Реагент2, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл - Загальний білок Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стадарт, 1х5мл - Глюкоза Оксидазна Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл - Хімічний контроль Набір реагентів: Рівень1, 1х5мл + Рівень2, 1х5мл - Хімічний мультикалібратор Набір реагентів: 1х5мл | Відповідність |