Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ)

ДОДАТОК 1

до оголошення про проведення тендеру

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Вимоги до закупівлі:

ВАЖЛИВО:

Техніка має бути сертифікована та адаптована для українського ринку, сумісна з параметрами електромереж, відповідати вимогам законодавства України по відношенню до конкретного обладнання. Техніка має постачатися повністю готова до експлуатації.

Лот 1. Технічні вимоги – до закупівлі обладнання для вимірювання інтенсивності та дози випромінювання в УФ - області спектра C при 254 нм (ультрафіолетових ламп)

| № | Параметр | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. Вимірювальні характеристики інструменту |
| 1 | Спектральна чутливість | УФ-C 254 нм |
| 2 | Діапазон вимірювань | 0,1 - 300 мкВт / см2, бажано ширше |
| 3 | Максимальна роздільна здатність | 0,001 мкВт / см2 |
| 4 | Діапазон доз | Не менше |
| 5 | Спектральний діапазон | 0,001 Дж / см2 до 100 000 Дж / см2 або ширше |
| 2. Характеристики радіометру (оптометра) |
| 1 | Дисплей | LCD, світлодіодне підсвічування, що вимикається |
| 2 | Діапазон сигналу | до 200 μA з макс. роздільною здатністю 0.1 pA |
| 3 | Час інтегрування | 1 мс - 1 с |
| 4 | Режими роботи | Безперервний режим, доза, робота / стоп, пік |
| 5 | Вимірювання дози | Інтеграція виміряних значень з інтервалами 1с / 100мс, старт / стоп при натисканні кнопки |
| 6 | Налаштування зберігаються в незалежній пам'яті | наявність |
| 8 | Живлення | стандартні батареї (акумулятори) |
| 9 | Робочий температурний діапазон | від 5 до 40 ° C або ширше |
| 10 | Розмір / Вага | зручно поміщається в руці / не більше 200 г |
| 3. Технічні характеристики детектора (вимірювача) |
| 1 | Матеріал детектору | стійкий до дії УФ |
| 2 | Детектор УФ-C для хвилі 254нм | Косинус скорегований, сонячносліпий |
| 3 | Типова чутливість | 2 нA |
| 4 | Температурний діапазон | від 5 до 40 ° C або ширше |
| 5 | Довжина кабелю | 2 м, гнучка металева трубка |
| 4. Додаткові характеристики (опції) |
| 1 | Гарантійне обслуговування (не менше) | 12 місяців від моменту введення в експлуатацію |
| 2 | У твердому чемоданчику для легкого та безпечного транспортування | наявність |
| 3 | В наборі з USB кабелем, батарейками, інструкцією | наявність |
| 4 | Калібрувальний сертифікат | наявність |

ДОДАТОК 2

до оголошення про проведення тендеру

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА

Загальні вимоги:

До розгляду будуть прийматися як Товариства з обмеженою відповідальністю та Фізичні особи-підприємці на загальних умовах оподаткування так і не платники Податку на додану вартість.

Зверніть увагу, що претенденти повинні заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур, або що учасник розуміють правила використання порядку звільнення від ПДВ*.

| Кваліфікаційні критерії | Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) |
| --- | --- |
| Фізична особа-підприємець за законодавством України / Товариство з обмеженою відповідальністю | Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати податків. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). |
| Досвід виконання подібних договорів: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі у вигляді посилання на основні успішні договори. |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 4 |
| Можливість проводити оплату за надані послуги шляхом безготівкових розрахунків | Вказати банківські реквізити. |

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою.

*Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

ДОДАТОК  3

до оголошення про проведення тендеру

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:

- Зміст та комплексність документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника;

- Вартість пропозиції;

- Відповідність технічним специфікаціям.

ДОДАТОК 4

до оголошення про проведення тендеру

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________								Дата

Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ

(ТИПОВІ ФОРМИ)

ДОДАТОК 5

до оголошення про проведення тендеру

| № | Найменування | Кількість | Технічні характеристики | Вартість за од. | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот 1 | 14 |  |  |  |
| Вартість доставки |  |  |
| Всього по замовленню: |  |  |
| До сплати: |  |  |

Тривалість доставки та після отримання замовлення _________________________.

Гарантійний термін на пропоноване обладнання __________________________________.

Розташування сервісного центру для обслуговування та гарантійного ремонту_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Адреса доставки – м. Київ, вул. Шота Руставелі, 25б