Додаток 03 - Технічна специфікація щодо мобільного медичного модуля

ЗНП # PF.001.CC.23.RFP.01

Назва компанії: ……………………………………………….

- Функції та конструкція мобільного медичного модуля

  - – Функції

CARE Україна шукає мобільний медичний модуль, здатний забезпечити надання одержувачам допомоги зазначених нижче послуг первинної медичної допомоги:

- Загальний огляд

- Скринінгові кампанії

- Обстеження СРЗ (гінекологічне крісло або багатофункціональне крісло)

  - – Конструкція кімнати для консультацій

1.2.1 - Розміри та розподіл приміщень

Мінімальні розміри зони для консультацій. Пропозиція може передбачати більш високі характеристики, але на остаточне рішення буде впливати ціна. Відповідно, рекомендується подавати пропозицію, максимально наближену до мінімальних вимог.

• Кімната для консультацій – мінімум 6 м2 – допускається більший розмір

• Санвузол – мінімум 1,5 м2 – допускається більший розмір

• Технічний блок (для генератора, вентиляції, резервуара для води та системи охолодження/обігріву) – 0,3 м2

Приклад потрібної конструкції:

Оглядовий стіл - багатофункціональний, з функцією гінекологічного обстеження

Перелік обладнання, що має входити до комплекту:

- Висувний дашок від сонця/дощу над головним входом

- Розподіл живлення за допомогою розподільного щита, живлення від генератора або зовнішнього мережевого джерела живлення 220 В (з можливістю вимикання та підключення)

  - Електрична мережа має дозволяти підключати не менше ніж 5 приладів одночасно, з ергономічним розподілом.

  - Освітлення має забезпечувати гарну видимість для медичних працівників у модулі

- Дизель-генератор потужністю 5 кВт з вбудованою системою повітряного охолодження, з автоматичним вмиканням

  - Генератор має бути обладнано звукоізоляцією у вигляді коробу або будь-якої іншої запропонованої системи

  - Генератор має бути відомої, визнаної на міжнародному рівні марки та з гарантійним сертифікатом.

- Біотуалет / хімічний туалет з місткістю бака 21 літр

- Резервуар для води місткістю 100 літрів (допускається місткість на 10% більше або менше), під’єднаний до бойлера місткістю 30 літрів – резервуар має бути обладнаний внутрішніми роздільними стінами для уникнення дії інерції при гальмуванні на дорозі - з необхідною ізоляцією для недопущення замерзання води до досягнення зовнішньою температурою рівня -30 градусів Цельсія.

- Мийка, під’єднана до плоского бойлера для води місткістю не менше ніж 30 літрів та резервуара для стічної води місткістю 100 літрів (допускається місткість на 10% більше або менше) – резервуар має бути обладнаний внутрішніми роздільними стінами для уникнення дії інерції при гальмуванні на дорозі - з необхідною ізоляцією для недопущення замерзання води до досягнення зовнішньою температурою рівня -30 градусів Цельсія.

- Кондиціонер – спліт-система - з потужністю охолодження 2,2 кВт та потужністю обігріву 2,3 кВт для кімнати 20м2

- Автономний дизельний обігрівач повітря - 5 кВт 12 В 24 В

- Пандус для маломобільних відвідувачів

- Робочі місця для двох лікарів (стіл + два стільці)

- Оглядовий стіл з функцією гінекологічного обстеження

- Мають бути вікна для природного освітлення – скло має бути димчасто-білого кольору для захисту від сторонніх поглядів, має бути можливість повністю закривати вікна вночі.

- Має бути встановлена максимальна кількість обладнання для зберігання речей, бажано - навісні шафи, з ергономічним розміщенням для оптимізації робочого простору

- Невеликий холодильник з мінімальною місткістю 40 л (допускається місткість на 10% більше або менше)

Матеріал підлоги та стін має легко митися хімічними засобами без ризику псування.

1.2.2 - Ізоляція та вентиляція

Ізоляція має бути не менше ніж 3,7 м². K/W (A+)

Кімната для консультацій має бути захищеною від проникнення вологи.

Кімната для консультацій має бути обладнана механічною системою вентиляції

- ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 - Блок подачі з витратою повітря 190 м³/г у компактному корпусі з шумо- та теплоізоляцією, обладнаному електричним обігрівачем.

- Витяжні вентилятори ВЕНТС 125 МА

- Мінімальні вимоги щодо транспортних засобів

Шасі автомобіля має бути виготовлене відомим, міжнародно визнаним виробником.

Мінімальна вантажопідйомність автомобіля - 5 тон.

Автомобіль має бути абсолютно новим, з гарантією на 2 роки або 100 000 км

Двигун - дизельний, мінімум 5,1 л.

Автомобіль повинен мати 6 передач

4 x 4 / Привід на 4 колеса з розподілом потужності

Кабіна водія має бути обладнана системою кондиціонування повітря

Два запасних колеса з домкратом вантажопідйомністю 12 тон та необхідними інструментами для заміни коліс

Автомобіль повинен мати зовнішні відсіки для зберігання 4 каністр, 1 набору інструментів та 2 запасних коліс

Кабіна водія повинна вміщувати 5 пасажирів окрім водія – можна запропонувати інше рішення (за умови, що сидіння закріплені та відповідають нормам безпеки, прийнятим у Європейському Союзі).

3/ Бортове обладнання

Запропоноване бортове обладнання: просимо зазначити марку і модель обладнання, включеного до вашої пропозиції

| Запитуваний товар | Запропонований товар – Марка і модель |
| --- | --- |
| Дизель-генератор потужністю 5 кВт з вбудованою системою повітряного охолодження, з автоматичним вмиканням |  |
| Біотуалет / хімічний туалет з місткістю бака 21 літр |  |
| Кондиціонер – спліт-система - з потужністю охолодження 2,2 кВт та потужністю обігріву 2,3 кВт для кімнати 20м2 |  |
| # Автономний дизельний обігрівач повітря - 5 кВт 12 В 24 В |  |
| Оглядовий стіл - багатофункціональний, з функцією гінекологічного обстеження |  |

Ім’я та прізвище, посада, дата, печатка та підпис:

……………………………………………………………………………………………………………………………………