НК 024:2023: 13217 — Шприцева помпа

ДК 33194110-0 Інфузійні насоси

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Лот 1. Шприцевий насос одноканальний з режимом TCI – 14шт.

| № | Параметр | Значення | Заповнюється Учасником, (зазначити «так» чи «ні») з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги |  |  |
|  | Тип дисплею, не гірше | Кольоровий сенсорний |  |
|  | Діагональ, не менше | 3.5 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 310 × 470 пікселів |  |
|  | Управління пацієнтами, не гірше | Виписка/прийом пацієнта, редагування/експорт/імпорт інформації про пацієнта |  |
|  | Україномовне меню | Наявність |  |
|  | Функція нагадування | Наявність |  |
|  | Час роботи від батареї, не менше | 6,5 годин |  |
|  | Встановлення додаткової батареї | Можливість |  |
|  | Точність інфузії (0,01мл/год ≤ швидкість < 0,1 мл/год), не більше | ≤ ±5% |  |
|  | Точність інфузії (0,1 мл/год ≤ швидкість ≤ 2300 мл/ год), не більше | ≤ ±1,8% |  |
|  | Захист від забруднення і проникнення рідин, не гірше | IP44 |  |
|  | Електроживлення | 100-240 В змін. струм, 50/60 Гц |  |
|  | Вага, не більше | 1,7 кг |  |
|  | Розмір, не більше | 255 × 120 × 140 (мм) (ширина × глибина × висота) |  |
|  | Діапазон швидкості, не менше | від 0,01 до 150 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл) |  |
|  | Діапазон швидкості введення болюса, не менше | від 0,01 до 150 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл) |  |
|  | Діапазон об’єму препарату, не гірше | 0,001 – 99999 мл |  |
|  | Швидкість KVO, не гірше | від 0,01 до 5,0 мл/год |  |
|  | Тиск оклюзії, не гірше | 50 мм рт. ст. – 1125 мм рт. ст. |  |
|  | Автоблокування екрана | Наявність |  |
|  | Можливість зміни швидкості інфузії під час роботи | Наявність |  |
|  | Функція автоматичного зменшення болюса | Наявність |  |
|  | Режим швидкості / режим часу / режим мікроінфузії | Наявність |  |
|  | Режим повної внутрішньовенної анестезії (TIVA) | Можливість |  |
|  | Режим цільової контрольованої інфузії (TCI) | Наявність |  |
|  | Підключення до бездротової мережі | Наявність |  |
|  | Підключення до центральної станції моніторингу | Можливість |  |
|  | Комплектація Кабель живлення – 1 шт. Затискач на інфузійну стійку – 1 шт. |  |  |

Лот 2. Шприцевий насос одноканальний без режиму TCI – 14шт.

| № | Параметр | Значення | Заповнюється Учасником, (зазначити «так» чи «ні») з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги |  |  |
|  | Тип дисплею, не гірше | Кольоровий сенсорний |  |
|  | Діагональ, не менше | 3.5 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 310 × 470 пікселів |  |
|  | Управління пацієнтами, не гірше | Виписка/прийом пацієнта, редагування/експорт/імпорт інформації про пацієнта |  |
|  | Україномовне меню | Наявність |  |
|  | Функція нагадування | Наявність |  |
|  | Час роботи від батареї, не менше | 6,5 годин |  |
|  | Встановлення додаткової батареї | Можливість |  |
|  | Точність інфузії (0,01мл/год ≤ швидкість < 0,1 мл/год), не більше | ≤ ±5% |  |
|  | Точність інфузії (0,1 мл/год ≤ швидкість ≤ 2300 мл/ год), не більше | ≤ ±1,8% |  |
|  | Захист від забруднення і проникнення рідин, не гірше | IP44 |  |
|  | Електроживлення | 100-240 В змін. струм, 50/60 Гц |  |
|  | Вага, не більше | 1,7 кг |  |
|  | Розмір, не більше | 255 × 120 × 140 (мм) (ширина × глибина × висота) |  |
|  | Діапазон швидкості, не менше | від 0,01 до 150 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл) |  |
|  | Діапазон швидкості введення болюса, не менше | від 0,01 до 150 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл) |  |
|  | Діапазон об’єму препарату, не гірше | 0,001 – 99999 мл |  |
|  | Швидкість KVO, не гірше | від 0,01 до 5,0 мл/год |  |
|  | Тиск оклюзії, не гірше | 50 мм рт. ст. – 1125 мм рт. ст. |  |
|  | Автоблокування екрана | Наявність |  |
|  | Можливість зміни швидкості інфузії під час роботи | Наявність |  |
|  | Функція автоматичного зменшення болюса | Наявність |  |
|  | Режим швидкості / режим часу / режим мікроінфузії | Наявність |  |
|  | Режим повної внутрішньовенної анестезії (TIVA) | Можливість |  |
|  | Режим цільової контрольованої інфузії (TCI) | Ні |  |
|  | Підключення до бездротової мережі | Наявність |  |
|  | Підключення до центральної станції моніторингу | Можливість |  |
| 2. | Комплектація Кабель живлення – 1 шт. Затискач на інфузійну стійку – 1 шт. |  |  |