ДОДАТОК 1 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Центрифуга лабораторна настільна (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик (не гірше ніж) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип обладнання | Центрифуга лабораторна настільна, переносного типу, періодичної дії |
| 2 | Призначення | Для розділення неоднорідних рідких систем у полі відцентрових сил у практиці клінічної лабораторної діагностики |
| 3 | Кількість місць у роторі | Не менше 6 шт. |
| 4 | Сумісність з пробірками | Ротор повинен забезпечувати роботу як зі скляними, так і з пластиковими пробірками (включно з вакуумними) об'ємом до 15 мл |
| 5 | Максимальна частота обертання ротора | Не менше 4000 об/хв |
| 6 | Діапазон регулювання швидкості | Наявність можливості регулювання швидкості обертання (від мінімальної до максимальної) |
| 7 | Максимальний фактор розділення (G-сила) | Не менше 1790 g |
| 8 | Таймер | Наявність таймера з діапазоном роботи не менше ніж 0–60 хвилин |
| 9 | Рівень шуму | Не більше 50–55 дБ (для забезпечення комфортної роботи персоналу) |
| 10 | Безпека (Блокування) | Обов'язкова наявність системи блокування включення двигуна при відкритій кришці та блокування відкриття кришки до повної зупинки ротора |
| 11 | Стійкість конструкції | Наявність еластичних опор (ніжок-присосок або аналогічних) для забезпечення стійкості та гасіння вібрації |
| 12 | Температурний режим пробірок | Конструкція повинна забезпечувати мінімальний нагрів пробірок під час роботи (не більше +5°C до температури навколишнього середовища) |
| 13 | Вимоги до живлення | 220 В, 50 Гц |
| 14 | Гарантійний термін | Не менше 24 місяців |
| 15 | Відповідність стандартам | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам (щодо медичних виробів). Виробник повинен мати сертифіковану систему управління якістю (ISO 13485 або аналог). |

ДОДАТОК 2 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Експрес-аналізатор ліпідного профілю крові (холестерометр) портативний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик (не гірше ніж) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри |  |
| 1.1 | Тип приладу | Портативний біохімічний експрес-аналізатор на тест-смужках |
| 1.2 | Призначення | Для кількісного визначення показників ліпідного обміну (холестерину та його фракцій) у цільній капілярній крові |
| 1.3 | Метод вимірювання | Фотометричний (або біосенсорний/електрохімічний) |
| 1.4 | Джерело живлення | Автономне (батарейки типу ААА або аналогічні) для роботи в польових умовах |
| 2 | Функціональні можливості (Вимірювані параметри) |  |
| 2.1 | Визначення загального холестерину (CHOL) | Обов'язкова наявність |
| 2.2 | Визначення тригліцеридів (TRIG) | Обов'язкова наявність |
| 2.3 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності (HDL) | Обов'язкова наявність |
| 2.4 | Розрахунок ліпопротеїдів низької щільності (LDL) | Наявність автоматичного розрахунку |
| 2.5 | Формат тестування | Можливість використання тест-смужок типу "3-в-1" (ліпідна панель), що дозволяють отримати всі показники з одного зразка крові, або окремих тест-смужок |
| 3 | Технічні характеристики |  |
| 3.1 | Час вимірювання | Не більше 2-3 хвилин (для швидкого скринінгу пацієнтів) |
| 3.2 | Об'єм зразка крові | Не більше 35-40 мкл (для панелі) / 10 мкл (для одного параметру) |
| 3.3 | Діапазон вимірювань (Заг. Холестерин) | Широкий діапазон, не гірше ніж 2.6 – 12.9 ммоль/л |
| 3.4 | Пам'ять приладу | Збереження в пам'яті не менше 200 останніх результатів вимірювань |
| 3.5 | Екран | Рідкокристалічний дисплей з великими символами для зручності зчитування |
| 4 | Комплектація та гарантія |  |
| 4.1 | Комплект поставки | Аналізатор, футляр для зберігання, ланцети (або ланцетний пристрій), не менше 5 тест-смужок для визначення ліпідного профілю, елементи живлення, контрольна смужка (або чіп), інструкція українською мовою. |
| 4.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців (рекомендовано, стандарт для такої електроніки) |
| 4.3 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам медичних виробів. |

ДОДАТОК 3 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Ростомір медичний підлоговий (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип та конструкція | Ростомір механічний підлоговий. Конструкція розбірна, виконана з металевого профілю з полімерно-порошковим покриттям. |
| 2 | Діапазон вимірювань | Забезпечує вимірювання росту в діапазоні не вужче від 0,8 м до 2,0 м. |
| 3 | Точність | Дискретність вимірювання (ціна поділки) — 1 мм (або 5 мм). Похибка не більше ±5 мм. |
| 4 | Габарити та вага | Висота: ~2000-2100 мм. Площа основи: не менше 375х375 мм. Вага: не більше 8-10 кг. |
| 5 | Особливості | Наявність 4-х гумових опор на основі для стійкості. Рухомий рівень на стійці з фіксатором або пружинним механізмом. Матеріал платформи: металева основа з вставкою з ДСП/пластика або гуми. |
| 6 | Документи | Наявність Декларації про відповідність (медичні вироби). |

ДОДАТОК 4  ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Кушетка медична оглядова/процедурна з регульованим підголовником (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик (не гірше ніж) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкція та матеріали каркасу |  |
| 1.1 | Тип | Кушетка медична, стаціонарна, односекційна з підголовником |
| 1.2 | Матеріал каркасу | Суцільнозварна або розбірна конструкція з металевого профілю |
| 1.3 | Покриття каркасу | Полімерно-порошкове фарбування (білого або сірого кольору), стійке до багаторазової обробки дезінфікуючими розчинами |
| 2 | Функціональні характеристики |  |
| 2.1 | Ложе (основа) | Виконане з ДСП/МДФ (або аналогічного матеріалу) товщиною не менше 16 мм, оббите поролоном товщиною не менше 30–40 мм |
| 2.2 | Матеріал оббивки | Медична вінілштучшкіра (шкірзамінник). Матеріал має бути стійким до стирання, вологостійким та не псуватися від стандартних медичних дезінфектантів. |
| 2.3 | Підголовник | Наявність рухомого підголовника. Регулювання кута нахилу: від 0° до не менше ніж 40–45° (фіксація за допомогою спеціального механізму) |
| 2.4 | Максимальне навантаження | Не менше 150 кг (для забезпечення безпеки пацієнтів) |
| 3 | Габаритні розміри |  |
| 3.1 | Довжина | Не менше 1850 мм |
| 3.2 | Ширина | Не менше 580 мм |
| 3.3 | Висота від підлоги до ложа | У межах 500 – 550 мм |
| 4 | Додаткові вимоги |  |
| 4.1 | Опори | Ніжки кушетки повинні мати пластикові або гумові заглушки для запобігання пошкодженню підлоги та ковзанню. |
| 4.2 | Документація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |
| 4.3 | Гарантія | Не менше 12 місяців на металевий каркас. |

ДОДАТОК 5 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Столик пеленальний мобільний з вбудованою ванночкою (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик (не гірше ніж) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри та конструкція |  |
| 1.1 | Тип виробу | Багатофункціональний пеленальний столик 2-в-1 (з вбудованою дитячою ванночкою) |
| 1.2 | Конструкція каркасу | Складна конструкція (Х-подібна або аналогічна) для зручного зберігання та транспортування |
| 1.3 | Матеріал каркасу | Металевий профіль (сталь або алюміній) з антикорозійним покриттям |
| 1.4 | Мобільність | Наявність 4-х поворотних коліщат з індивідуальними гальмівними фіксаторами (стопорами) на кожному |
| 2 | Функціональні характеристики |  |
| 2.1 | Пеленальна поверхня | Відкидна (або знімна) м'яка пеленальна дошка. Матеріал покриття: водонепроникний, екологічно чистий, легко миється та піддається дезінфекції. |
| 2.2 | Безпека пеленатора | Наявність захисних бортиків по краях та ременя безпеки для фіксації дитини. |
| 2.3 | Регулювання висоти | Наявність механізму регулювання висоти столика. |
| 3 | Системи зберігання |  |
| 3.1 | Органайзери | Наявність бокового навісного органайзера (полиці) з відділеннями для гігієнічних засобів (присипки, креми, серветки) |
| 3.2 | Нижня полиця | Наявність нижньої полиці (з тканини або пластику) для зберігання рушників, одягу або підгузків |
| 4 | Габарити та навантаження |  |
| 4.1 | Максимальне навантаження | Не менше 15 кг |
| 4.2 | Габарити у розкладеному вигляді | Приблизні габарити: довжина ~80-85 см, ширина ~50 см, висота регульована (до 100-105 см) |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Матеріали повинні бути безпечними (BPA-free). Наявність висновку санітарно-епідеміологічної експертизи (або аналогічного документа). |
| 5.2 | Гарантія | Не менше 6 місяців від виробника або постачальника. |

ДОДАТОК 6 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Ширма медична 3-секційна (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик (не гірше ніж) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкція та каркас |  |
| 1.1 | Тип виробу | Ширма медична палатна/кабінетна, 3-секційна |
| 1.2 | Механізм складання | Секції з'єднані між собою металевими або пластиковими петлями (затискачами), що дозволяє встановлювати секції під кутом одна до одної та компактно складати ширму |
| 1.3 | Матеріал каркасу | Металевий профіль (або труба) з антикорозійним полімерно-порошковим покриттям, стійким до обробки дезінфікуючими засобами |
| 2 | Матеріал екранів (полотно) |  |
| 2.1 | Тип матеріалу | Полімерне полотно, медична клейонка, пластик або спеціальна тентова тканина. Матеріал повинен бути непрозорим, легко митися та витримувати багаторазову обробку стандартними дезінфікуючими розчинами. |
| 2.2 | Кріплення полотна | За допомогою липучок, зав'язок, люверсів або спеціальних затискачів для можливості легкого зняття та миття |
| 3 | Мобільність |  |
| 3.1 | Опори | Наявність самоорієнтовних роликових опор (коліщат) на кожній секції для легкого переміщення ширми (не менше 6 коліщат на весь виріб) |
| 4 | Габаритні розміри |  |
| 4.1 | Висота ширми | У діапазоні від 1750 мм до 1850 мм |
| 4.2 | Загальна ширина (в розгорнутому вигляді) | Не менше 2100 мм (стандарт Омеги ~2200-2250 мм) |
| 4.3 | Ширина однієї секції | У діапазоні 700 – 760 мм |
| 5 | Документація |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів (або Висновку СЕС) |

ДОДАТОК 7 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Шафа медична для інструментів та медикаментів (комбінована) або еквівалент

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкція та матеріали |  |
| 1.1 | Тип виробу | Шафа медична одностулкова (однодверна), комбінована (верх — скло, низ — метал), стаціонарна |
| 1.2 | Корпус | Виконаний з листового металу (сталь). Конструкція може бути суцільнозварною або розбірною. |
| 1.3 | Покриття | Полімерно-порошкове фарбування, стійке до обробки миючими та дезінфікуючими засобами |
| 2 | Функціональні характеристики (відділення) |  |
| 2.1 | Верхнє відділення (вітрина) | Оснащене 1 (одними) дверцятами зі скла в металевому профілі (або суцільноскляними) та не менше ніж 2-ма скляними полицями |
| 2.2 | Нижнє відділення (сейф) | Оснащене 1 (одними) металевими дверцятами та не менше ніж 1-єю металевою полицею. Дверцята повинні зачинятися на замок. |
| 2.3 | Фурнітура | Наявність магнітних фіксаторів або защіпок на дверцятах для запобігання мимовільному відкриванню |
| 3 | Габаритні розміри та навантаження |  |
| 3.1 | Висота шафи | У діапазоні від 1600 мм до 1750 мм |
| 3.2 | Ширина шафи | У діапазоні від 500 мм до 550 мм |
| 3.3 | Глибина шафи | У діапазоні від 350 мм до 420 мм |
| 3.4 | Навантаження на полицю | Металева полиця: не менше 15 кг. Скляна полиця: не менше 5 кг. |
| 4 | Додаткові вимоги та документація |  |
| 4.1 | Опори | Наявність регульованих ніжок (або гвинтових опор) для вирівнювання шафи на нерівній підлозі |
| 4.2 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |

ДОДАТОК 8 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Система (пристрій) для переливання інфузійних розчинів з металевим шипом (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |
| 1.1 | Тип виробу | Пристрій (система) для вливання інфузійних розчинів (крапельниця) |
| 1.2 | Призначення | Для гравітаційного внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів з скляних флаконів або пластикових пакетів |
| 1.3 | Безпека матеріалів | Виріб стерильний, апірогенний, нетоксичний. Одноразового застосування. |
| 2 | Конструктивні особливості |  |
| 2.1 | Шип (голка) для проколювання флакона | Металевий шип (голка) для легкого проколювання гумових пробок скляних флаконів |
| 2.2 | Повітрозабірний клапан | Наявність вбудованого повітропровідного клапана (повітроводу) з антибактеріальним фільтром |
| 2.3 | Крапельна камера | Напівжорстка прозора крапельна камера. Наявність фільтра для розчину (розмір чарунок близько 15 мкм) для очищення від домішок. |
| 2.4 | Трубка | Прозора, гнучка трубка довжиною не менше 1500 мм (150 см) |
| 2.5 | Регулятор швидкості потоку | Роликовий затискач для плавного регулювання швидкості інфузії (від краплинного до струминного введення) |
| 2.6 | Ін'єкційний вузол | Наявність латексної (або безлатексної) трубки для додаткових ін'єкцій під час інфузії |
| 2.7 | Тип з'єднання з голкою | Luer Slip (Луєр Сліп) або Luer Lock (Луєр Лок) |
| 2.8 | Ін'єкційна голка (для пацієнта) | Наявність ін'єкційної голки розміром 21G (зовнішній діаметр ~0,8 мм, довжина ~38–40 мм) |
| 3 | Пакування та маркування |  |
| 3.1 | Індивідуальне пакування | Кожна система запакована в індивідуальну герметичну упаковку (блістер: поліетилен/папір), що зберігає стерильність |
| 3.2 | Термін придатності | Не менше 3-х років з дати виготовлення. На момент постачання залишковий термін придатності має бути не менше 60% від загального. |
| 3.3 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів (або сертифіката відповідності) |

ДОДАТОК 9 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Термостат сухоповітряний лабораторний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри та конструкція |  |
| 1.1 | Призначення | Для отримання та підтримання всередині робочої камери високостабільної температури, необхідної для проведення бактеріологічних, мікробіологічних, серологічних та вірусологічних досліджень |
| 1.2 | Об'єм робочої камери | Не менше 75 літрів і не більше 85 літрів (номінал ~80 л) |
| 1.3 | Матеріал робочої камери | Нержавіюча медична/харчова сталь (для стійкості до корозії та легкої дезінфекції) |
| 1.4 | Конструкція дверей | Наявність подвійних дверей: 1. Зовнішні — металеві (термоізоляційні); 2. Внутрішні — скляні (для візуального контролю процесів без порушення температурного режиму). |
| 1.5 | Полиці | Наявність не менше 2-х (двох) знімних перфорованих полиць (решіток) з нержавіючої сталі |
| 2 | Температурний режим та управління |  |
| 2.1 | Діапазон регулювання температури | Від (t навколишнього середовища +5°С) до не менше ніж +60°С (або до +70°С) |
| 2.2 | Точність підтримки температури | Відхилення температури в робочій камері від заданої не повинно перевищувати ± 0,5 - 1,0°С |
| 2.3 | Циркуляція повітря | Примусова: наявність вбудованого безшумного вентилятора |
| 2.4 | Блок управління | Цифровий мікропроцесорний блок (PID-регулятор) з LED-дисплеєм для відображення заданої та поточної температури |
| 2.5 | Таймер | Наявність цифрового таймера (діапазон роботи не менше від 1 хв. до 99 годин або безперервний режим роботи) |
| 3 | Безпека та живлення |  |
| 3.1 | Захист від перегріву | Наявність системи аварійного відключення або сигналізації у разі перевищення заданої температури |
| 3.2 | Електроживлення | 220В, 50 Гц. Споживана потужність: не більше 600 Вт |
| 4 | Документація та гарантія |  |
| 4.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам (щодо медичних виробів). |
| 4.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців (рекомендовано 18 або 24 місяці) |

ДОДАТОК 10 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Холодильник фармацевтичний (для зберігання вакцин та медикаментів) об'ємом близько 290 л (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри |  |
| 1.1 | Тип обладнання | Вертикальна холодильна шафа, спеціалізована для медичного/фармацевтичного використання |
| 1.2 | Призначення | Зберігання вакцин, сироваток, фармацевтичних препаратів при суворо визначеному температурному режимі |
| 1.3 | Корисний об'єм | У діапазоні від 280 до 310 літрів |
| 1.4 | Тип охолодження | Примусова повітряна циркуляція (система No Frost або аналогічна) для рівномірного розподілу температури |
| 2 | Температурний режим та управління |  |
| 2.1 | Робочий діапазон температур | Стабільна підтримка в межах від +2°C до +8°C |
| 2.2 | Точність контролю | Мікропроцесорний контролер; дискретність відображення температури не більше 0,1°C |
| 2.3 | Дисплей | Наявність цифрового LED або LCD дисплея на зовнішній панелі |
| 3 | Конструктивні особливості |  |
| 3.1 | Тип дверей | Скляні (панорамні) двері з подвійним склопакетом. Наявність системи підігріву скла (або іншої технології) для запобігання утворенню конденсату при вологості до 75–80%. |
| 3.2 | Внутрішнє оснащення | Не менше 4–5 регульованих полиць з антикорозійним покриттям |
| 3.3 | Освітлення | Внутрішня LED-підсвітка, що вмикається при відкритті або примусово |
| 3.4 | Мобільність | Наявність роликів (коліщат) для зручності переміщення та ніжок для фіксації/вирівнювання |
| 4 | Система оповіщення |  |
| 4.1 | Типи тривог | Наявність світлової та звукової сигналізації у випадках: 1. Відхилення від заданої температури (висока/низька); 2. Збою електроживлення; 3. Помилки температурного датчика; 4. Незачинених дверей. |
| 4.2 | Автономність | Наявність вбудованого акумулятора для підтримки роботи контролера та сигналізації при вимкненні світла (не менше 48 годин) |
| 5 | Додаткові функції |  |
| 5.1 | Реєстрація даних | Наявність USB-інтерфейсу (або вбудованого реєстратора/порту) для завантаження температурних логів та моніторингу роботи приладу |
| 5.2 | Технологічний отвір | Наявність сервісного порту (access port) для введення зовнішніх температурних датчиків контролюючих органів |
| 6 | Гарантія та документи |  |
| 6.1 | Гарантія | Не менше 12 місяців (бажано 24–36 місяців на систему охолодження) |
| 6.2 | Документація | Декларація відповідності Технічним регламентам медичних виробів. Висновок СЕС. |

ДОДАТОК 11 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Аналізатор сечі напівавтоматичний портативний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |
| 1.1 | Тип приладу | Напівавтоматичний експрес-аналізатор сечі на тест-смужках |
| 1.2 | Метод вимірювання | Фотометрія у відбитому світлі (із використанням холодного джерела світла високої яскравості) |
| 1.3 | Продуктивність | Не менше 90–120 тестів/годину (у швидкому режимі) |
| 2 | Аналітичні можливості |  |
| 2.1 | Перелік параметрів | Визначення не менше 10–11 параметрів, зокрема: глюкоза, білірубін, кетони, питома вага, кров, pH, білок, уробіліноген, нітрити, лейкоцити (можлива наявність аскорбінової кислоти) |
| 2.2 | Тест-смужки | Сумісність з тест-смужками на 10 або 11 параметрів |
| 2.3 | Корекція результатів | Автоматична корекція результатів залежно від кольору зразка, питомої ваги та pH (бажано) |
| 3 | Конструкція та інтерфейс |  |
| 3.1 | Дисплей | Наявність РК-дисплея (LCD) для відображення результатів та меню управління |
| 3.2 | Принтер | Вбудований термопринтер для оперативного друку результатів аналізу |
| 3.3 | Пам'ять | Збереження в пам'яті не менше 500–1000 результатів вимірювань |
| 3.4 | Інтерфейс | Наявність порту RS232 (або USB) для підключення до ПК або лабораторної інформаційної системи |
| 4 | Документація та гарантія |  |
| 4.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |
| 4.2 | Гарантія | Не менше 12 місяців |
| 4.3 | Комплектація | У комплекті з приладом повинна постачатися щонайменше одна упаковка тест-смужок (100 шт.) для введення обладнання в експлуатацію |

ДОДАТОК 12 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД) портативний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД) з голосовими та візуальними підказками |
| 1.2 | Режими роботи | Наявність режимів для надання допомоги як дорослим, так і дітям (перемикання кнопкою або зміною електродів) |
| 1.3 | Форма імпульсу | Біфазна інтелектуальна відсічена експоненціальна хвиля (BTE) |
| 2 | Технічні параметри |  |
| 2.1 | Час аналізу ЕКГ | Не більше 9–10 секунд |
| 2.2 | Час набору енергії (заряджання) | Не більше 8–10 секунд |
| 2.3 | Енергія розряду | Регульована: від 50 Дж (для дітей) до не менше 150–200 Дж (для дорослих) |
| 2.4 | Пам'ять пристрою | Збереження не менше 100 останніх записів (ЕКГ та журналів подій) |
| 2.5 | Інтерфейси передачі даних | Наявність Bluetooth або USB для вивантаження даних на ПК |
| 3 | Живлення та надійність |  |
| 3.1 | Тип батареї (акумулятора) | Неперезаряджувана літієва батарея (Li-Mn або аналог) з великою ємністю |
| 3.2 | Ресурс батареї | Повинна забезпечувати не менше 200 повних розрядів або не менше 4-х років роботи в режимі очікування |
| 3.3 | Електроди | Одноразові самоклейні універсальні (або окремі для дорослих/дітей) |
| 3.4 | Самотестування | Функція автоматичного щоденного/щотижневого самоконтролю справності приладу та батареї |
| 4 | Конструктивні особливості |  |
| 4.1 | Маса пристрою | Портативний дизайн, вага разом з батареєю не більше 2.2–2.5 кг |
| 4.2 | Захист корпусу | Високий рівень захисту від вологи та пилу (не нижче IP55 або еквівалент) |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів; сертифікат CE/ISO 13485 |
| 5.2 | Гарантійний термін | Не менше 24 місяців на основний блок; гарантована сервісна підтримка протягом 10 років |

ДОДАТОК 13 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Білірубінометр транскутанний (неінвазивний аналізатор білірубіну) або еквівалент

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні вимоги |  |
| 1.1 | Тип приладу | Портативний пристрій для неінвазивного (транскутанного) визначення концентрації білірубіну у новонароджених |
| 1.2 | Метод вимірювання | Фотометрія відбиття (вимірювання різниці кольору шкіри та підшкірних тканин) |
| 1.3 | Джерело світла | Ксенонова лампа спалаху (або світлодіодне джерело з аналогічним ресурсом) |
| 2 | Технічні та аналітичні параметри |  |
| 2.1 | Діапазон вимірювання | Не вужче ніж 0,0 – 30,0 мг/дл (або 0 – 513 мкмоль/л) |
| 2.2 | Похибка вимірювання | Не більше ± 1.5 мг/дл (або ± 25.5 мкмоль/л) |
| 2.3 | Час готовності до вимірювання | Не більше 2–5 секунд після увімкнення |
| 2.4 | Функція усереднення | Наявність функції автоматичного розрахунку середнього значення (середнє з 2–5 послідовних вимірювань) для підвищення точності |
| 3 | Ергономіка та живлення |  |
| 3.1 | Дисплей | Наявність великого рідкокристалічного (LCD) дисплея з підсвічуванням |
| 3.2 | Пам'ять | Збереження в пам'яті не менше 20 останніх результатів вимірювань |
| 3.3 | Живлення | Автономне (акумуляторна батарея Li-ion або Ni-MH). Наявність зарядного пристрою (бази) у комплекті. |
| 3.4 | Вага приладу | Портативне виконання, вага не більше 300 грамів (для зручності роботи на виїздах) |
| 4 | Документація та гарантія |  |
| 4.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів; сертифікат відповідності. |
| 4.2 | Гарантійний термін | Не менше 12–24 місяців |

ДОДАТОК 14 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Електрокардіограф 12-канальний портативний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики |  |
| 1.1 | Тип приладу | Електрокардіограф багатоканальний (не менше 6 каналів друку) з можливістю одночасного відображення 12 відведень |
| 1.2 | Тип виконання | Портативний, настільний, з вбудованим термопринтером та ручкою для перенесення |
| 1.3 | Безпека | Клас захисту I, тип CF (із захистом від дефібриляції) |
| 2 | Технічні параметри запису |  |
| 2.1 | Дисплей | Кольоровий сенсорний РК-дисплей, діагональ не менше 7 дюймів (роздільна здатність не менше 800х480 пікселів) |
| 2.2 | Частота дискретизації | Не менше 1000 Гц |
| 2.3 | Розрядність АЦП | Не менше 12 біт |
| 2.4 | Частотна характеристика | У діапазоні не вужче від 0.05 Гц до 150 Гц |
| 2.5 | Фільтри | Наявність цифрових фільтрів: мережевого (50/60 Гц), м'язового (ЕМГ), антидрейфу ізолінії |
| 3 | Друк та пам'ять |  |
| 3.1 | Тип паперу | Термопапір у рулонах, ширина не менше 110 мм |
| 3.2 | Швидкість друку | Наявність вибору швидкостей: 5, 10, 25, 50 мм/с (або ширший діапазон) |
| 3.3 | Аналіз та інтерпретація | Наявність функцій автоматичного вимірювання параметрів та автоматичного діагностичного висновку |
| 3.4 | Внутрішня пам'ять | Збереження в архіві не менше 1000 результатів обстежень пацієнтів |
| 4 | Інтерфейси та живлення |  |
| 4.1 | Зв'язок з ПК | Наявність порту USB та програмного забезпечення для передачі, зберігання та друку ЕКГ на папері формату А4 через зовнішній принтер |
| 4.2 | Акумулятор | Вбудована літієва батарея, що забезпечує не менше 90 хвилин безперервного друку або обстеження не менше 150 пацієнтів без підзарядки |
| 5 | Комплектація та гарантія |  |
| 5.1 | Стандартний комплект | ЕКГ апарат, кабель пацієнта (10 гілок), набір багаторазових електродів (6 грудних "груш" та 4 кінцівкових "прищіпки"), рулон паперу, кабель живлення та заземлення |
| 5.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |

ДОДАТОК 16 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Ліжко лікарняне функціональне (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри та тип |  |
| 1.1 | Тип ліжка | Ліжко лікарняне односекційне, стаціонарне, загальнолікарняного призначення |
| 1.2 | Конструкція каркасу | Металева розбірна конструкція, виготовлена з профільної труби з антикорозійним полімерно-порошковим покриттям |
| 1.3 | Стійкість до обробки | Покриття повинно бути стійким до багаторазової дезінфекції стандартними медичними розчинами |
| 2 | Технічні характеристики ложа |  |
| 2.1 | Тип основи (ложа) | Зварна металева сітка (діаметр дроту не менше 4 мм, розмір чарунки близько 50х50 мм або 50х100 мм). Сітка повинна забезпечувати вільну циркуляцію повітря під матрацом. |
| 2.2 | Посилення ложа | Наявність поперечних металевих перетинок під сіткою для запобігання прогинанню та підвищення міцності |
| 3 | Спинки (бильця) |  |
| 3.1 | Матеріал спинок | Виконані з ламінованого ДСП (товщина не менше 16 мм) у металевому обрамленні або на окремих опорах |
| 3.2 | Дизайн | Кути спинок повинні бути заокругленими для забезпечення травмобезпеки пацієнтів та персоналу |
| 4 | Габарити та навантаження |  |
| 4.1 | Габаритна довжина | У діапазоні від 2000 мм до 2100 мм |
| 4.2 | Габаритна ширина | У діапазоні від 800 мм до 950 мм |
| 4.3 | Висота від підлоги до ложа | У межах 500 – 550 мм |
| 4.4 | Максимальне навантаження | Не менше 180 кг |
| 5 | Додаткові вимоги та гарантія |  |
| 5.1 | Опори | Ніжки ліжка повинні бути укомплектовані пластиковими або гумовими заглушками для захисту підлоги |
| 5.2 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам медичних виробів |
| 5.3 | Гарантія | Не менше 12–24 місяців |

ДОДАТОК 17 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Мікроскоп біологічний бінокулярний лабораторний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри |  |
| 1.1 | Тип мікроскопа | Біологічний, бінокулярний, дослідницького рівня |
| 1.2 | Призначення | Для проведення морфологічних досліджень у світлі, що проходить (світле поле) |
| 1.3 | Оптична система | Ахроматична, з антигрибковим покриттям та кольорокорекцією |
| 2 | Оптичні характеристики |  |
| 2.1 | Збільшення | Діапазон збільшення: від 40х до 1600х |
| 2.2 | Візуальна насадка | Бінокулярна, з кутом нахилу 30° та можливістю обертання на 360°. Наявність діоптрійного підстроювання та регулювання міжзіничної відстані. |
| 2.3 | Револьверна головка | Розрахована на встановлення не менше ніж 4-х об'єктивів |
| 2.4 | Об'єктиви (комплект) | Ахроматичні: 4х, 10х, 40х (S), 100х (S, Oil — імерсійний) |
| 2.5 | Окуляри (комплект) | Широкопольні: не менше двох пар (наприклад, 10х та 16х) |
| 3 | Механічна частина та освітлення |  |
| 3.1 | Предметний столик | Двокоординатний механічний столик з коаксіальним управлінням. Розмір: не менше 120х120 мм. |
| 3.2 | Фокусування | Коаксіальні гвинти грубого та точного фокусування. Наявність стопорного механізму для захисту препарату. |
| 3.3 | Конденсор | Типу Аббе з ірисовою діафрагмою, числова апертура N.A. 1.25 |
| 3.4 | Джерело світла | LED (світлодіод) з плавним регулюванням яскравості (забезпечує біле "холодне" світло без нагріву препарату) |
| 4 | Документація та гарантія |  |
| 4.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. Сертифікат ISO 13485 (бажано). |
| 4.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |

ДОДАТОК 18 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Стерилізатор повітряний (сухожарова шафа) об'ємом 20 л (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Стерилізатор повітряний (сухожар) з мікропроцесорним управлінням |
| 1.2 | Призначення | Повітряна стерилізація, дезінфекція та сушка медичного інструментарію та скляного посуду |
| 1.3 | Об'єм робочої камери | Не менше 20 літрів |
| 1.4 | Матеріал камери | Високоякісна нержавіюча сталь (стійка до корозії та агресивних середовищ) |
| 2 | Температурні та часові режими |  |
| 2.1 | Діапазон температур | Регулювання в межах від +50°С до +200°С |
| 2.2 | Точність підтримки температури | Відхилення від заданої температури не більше ±3°С |
| 2.3 | Час нагріву до 180°С | Не більше 25-30 хвилин (порожня камера) |
| 2.4 | Таймер | Наявність вбудованого таймера з діапазоном не менше 1 – 999 хвилин |
| 3 | Функціональність та безпека |  |
| 3.1 | Циркуляція повітря | Наявність системи примусової конвекції (вбудований вентилятор) для рівномірного прогрівання інструментів |
| 3.2 | Управління | Цифровий РК або LED дисплей з відображенням поточної та заданої температури та часу |
| 3.3 | Система захисту | Наявність автоматичного захисту від перегріву (аварійне відключення при перевищенні температури) |
| 3.4 | Пам'ять режимів | Можливість збереження стандартних програм стерилізації та дезінфекції |
| 4 | Конструкція та живлення |  |
| 4.1 | Кількість полиць | Не менше 2-х знімних полиць (решіток) з нержавіючої сталі в комплекті |
| 4.2 | Живлення | 220В, 50 Гц. Споживана потужність: не більше 1.2 кВт |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів; Висновок СЕС. |
| 5.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |

ДОДАТОК 19 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Спірометр портативний електронний (пікфлоуметр) або еквівалент

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри |  |
| 1.1 | Тип приладу | Портативний цифровий пристрій для функціональної діагностики легень |
| 1.2 | Метод вимірювання | Турбінний сенсор (переривання інфрачервоного променя) |
| 1.3 | Призначення | Вимірювання форсованого об'єму видиху за першу секунду (FEV1) та пікової швидкості видиху (PEF) |
| 2 | Технічні характеристики |  |
| 2.1 | Дисплей | Кольоровий TFT або LCD дисплей, діагональ не менше 2,4 – 2,8 дюйма |
| 2.2 | Діапазон вимірювання об'єму | Від 0 до не менше 9 – 10 літрів |
| 2.3 | Діапазон вимірювання потоку | Від 0 до не менше 16 літрів/сек |
| 2.4 | Точність вимірювання | Об'єм: ±3% або ±0.05 л; Потік: ±5% або ±0.2 л/сек |
| 3 | Функціональні можливості |  |
| 3.1 | Відображення результатів | Виведення на екран значень параметрів, а також відображення графіків (крива потік-об'єм) |
| 3.2 | Індикація стану | Наявність світлової або кольорової індикації результатів (наприклад, за принципом "світлофора": зелений/жовтий/червоний) |
| 3.3 | Пам'ять | Збереження в пам'яті приладу не менше 300 – 500 результатів тестів |
| 3.4 | Зв'язок з ПК | Наявність USB-порту та програмного забезпечення для вивантаження даних, ведення бази пацієнтів та друку звітів |
| 4 | Живлення та комплектація |  |
| 4.1 | Живлення | Вбудована літієва акумуляторна батарея (зарядка через USB) |
| 4.2 | Витратні матеріали | Сумісність з одноразовими турбінами та мундштуками для забезпечення інфекційної безпеки |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів |
| 5.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців |

ДОДАТОК 20 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Опромінювач бактерицидний екранований з жалюзі та додатковою відкритою лампою (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкція та тип пристрою |  |
| 1.1 | Тип опромінювача | Екранований (із захисними жалюзі) для роботи в присутності людей, з додатковою функцією відкритого випромінювання |
| 1.2 | Призначення | Знезараження повітря та поверхонь у медичних, офісних та житлових приміщеннях |
| 1.3 | Матеріал корпусу | Метал та алюміній з корозійностійким покриттям |
| 1.4 | Встановлення | Настінне, горизонтальне (рекомендована висота встановлення — не менше 2.2 м від підлоги) |
| 2 | Технічні та аналітичні параметри |  |
| 2.1 | Площа обслуговування | Розрахований на приміщення площею до 45 м² |
| 2.2 | Кількість та тип ламп | Не менше 2-х бактерицидних безозонових ламп потужністю 25 Вт кожна (одна екранована, одна відкрита) |
| 2.3 | Ресурс роботи ламп | Не менше 16 000 годин ефективної роботи |
| 2.4 | Довжина хвилі випромінювання | Пікове значення — 254 нм (УФ-C діапазон) |
| 3 | Функціональні особливості та безпека |  |
| 3.1 | Режими роботи | Наявність не менше 3-х програмних режимів: 1. Тільки екранована лампа (у присутності людей); 2. Автоматичний цикл з почерговим включенням; 3. Одночасна робота обох ламп (у відсутності людей). |
| 3.2 | Система сповіщення | Наявність звукової індикації та затримки включення (не менше 10 сек) для безпечного виходу людей при активації відкритої лампи |
| 3.3 | Жалюзійний екран | Унікальна конструкція жалюзі, що відсікає прямі промені паралельно підлозі, унеможливлюючи потрапляння УФ-випромінювання на людей у приміщенні |
| 3.4 | Озоноутворення | Лампи повинні бути безозоновими (не потребують провітрювання після роботи екранованої секції) |
| 4 | Габарити та живлення |  |
| 4.1 | Електроживлення | 220 В, 50 Гц. Споживана потужність не більше 25–30 Вт. |
| 4.2 | Довжина дроту | Не менше 3 метрів з перемикачем режимів |
| 4.3 | Ступінь захисту | Не нижче IP40 |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1. | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів; Висновок СЕС. |
| 5.2. | Гарантійний термін | Не менше 36 місяців |

ДОДАТОК 21 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Джгут-турнікет кровоспинний типу CAT Gen 7 (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, він повинен надати підтвердження успішних клінічних випробувань та рекомендації міжнародних або державних профільних організацій (наприклад, CoTCCC).

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкція та функціонал |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Механічний затискний джгут (турнікет) з механізмом закрутки (воротка) |
| 1.2 | Можливість використання | Повна функціональність при накладанні однією рукою (для самодопомоги) |
| 1.3 | Пряжка | Однопетльова пряжка (Single Routing Buckle) для швидкого затягування та зменшення крововтрати |
| 1.4 | Вороток (важіль) | Виконаний з армованого ударостійкого полімеру, має антиковзаючу поверхню |
| 1.5 | Фіксація воротка | Наявність С-подібних гачків (клипс) для надійної фіксації воротка |
| 2 | Візуальна та інформаційна ідентифікація |  |
| 2.1 | Реєстрація часу | Наявність білої стрічки (velcro) для запису часу накладання джгута |
| 2.2 | Маркування кінчика | Наявність яскравого кінчика («Red Tip») для швидкого знаходження вільного краю стрічки в умовах обмеженої видимості |
| 2.3 | Індивідуальне маркування | Наявність маркування виробника, дати виготовлення та номеру партії (Lot number) на виробі |
| 3 | Матеріали та фізичні параметри |  |
| 3.1 | Матеріал стрічки | Високоміцний нейлон, стійкий до розтягування та екстремальних температур |
| 3.2 | Довжина / Ширина | Довжина не менше 95 см; Ширина стрічки не менше 3.8 – 4.0 см |
| 3.3 | Вага виробу | Не більше 85 – 90 грамів |
| 4 | Сертифікація та якість |  |
| 4.1 | Міжнародні стандарти | Відповідність стандартам FDA та CE. Наявність NSN (National Stock Number) буде перевагою. |
| 4.2 | Документація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів |
| 5 | Комплектація (Combo) |  |
| 5.1 | Склад | 1. Турнікет кровоспинний — 1 шт. 2. Підсумок (чохол) для швидкого доступу — 1 шт. 3. Інструкція користувача — 1 шт. |

ДОДАТОК 22 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Термометр медичний електронний (цифровий) або еквівалент

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивні особливості |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Електронний (цифровий) термометр для аксилярного, орального або ректального вимірювання |
| 1.2 | Тип наконечника | Гнучкий (атравматичний) — для безпечного використання та комфортного прилягання до тіла |
| 1.3 | Корпус | Водонепроникний (допускає повне занурення в дезінфікуючий розчин для гігієнічної обробки) |
| 1.4 | Дисплей | Наявність рідкокристалічного дисплея (LCD) для чіткого відображення результатів |
| 2 | Технічні параметри |  |
| 2.1 | Діапазон вимірювання | Не вужче ніж 32,0°C – 42,9°C |
| 2.2 | Точність вимірювання | Не більше ±0,1°C (у діапазоні 35,5°C – 42,0°C) |
| 3 | Функціональні можливості |  |
| 3.1 | Звукова індикація | Наявність звукового сигналу про завершення вимірювання |
| 3.2 | Пам'ять | Відображення результату останнього вимірювання при ввімкненні пристрою |
| 3.3 | Енергозбереження | Функція автоматичного вимкнення через 5–10 хвилин бездіяльності |
| 3.4 | Індикація стану | Наявність індикатора розряду батареї та повідомлення про помилку вимірювання |
| 4 | Комплектація та живлення |  |
| 4.1 | Елемент живлення | Батарейка типу LR41 або SR41 (з можливістю самостійної заміни користувачем) |
| 4.2 | Захист | Наявність захисного пластикового футляра (кейса) для зберігання та транспортування |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів |
| 5.2 | Гарантія | Не менше 12 місяців |

ДОДАТОК 23 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Столик маніпуляційний СМ-3

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Конструкція та матеріали |  |
| 1.1 | Тип виробу | Столик медичний маніпуляційний, пересувний. |
| 1.2 | Матеріал каркасу | Металевий каркас, виготовлений з профільної труби або сортового прокату. |
| 1.3 | Покриття каркасу | Антикорозійне полімерно-порошкове покриття, стійке до впливу дезінфекційних засобів та механічних навантажень. |
| 1.4 | Верхня частина каркаса | Конструкція верхньої частини повинна виконувати роль зручних ручок для переміщення столика. |
| 2 | Функціональні особливості |  |
| 2.1 | Висувний ящик | Наявність 1 (одного) висувного ящика у верхній частині столика для зберігання інструментів та медикаментів. |
| 2.2 | Верхня полиця | Виготовлена з нержавіючої сталі (для забезпечення стерильності та довговічності). |
| 2.3 | Нижня полиця | Виготовлена зі скла (допускається використання загартованого скла). |
| 3 | Мобільність та фіксація |  |
| 3.1 | Колеса | Наявність 4-х маневрених (поворотних) коліщаток для легкого переміщення. |
| 3.2 | Гальмівна система | Не менше 2-х коліщаток повинні бути обладнані гальмами для надійної фіксації столика у стаціонарному положенні. |
| 4 | Габаритні розміри та вага |  |
| 4.1 | Довжина | Від 600 до 700 мм. |
| 4.2 | Ширина | Від 500 до 600 мм. |
| 4.3 | Висота | Від 900 до 950 мм. |
| 4.4 | Вага виробу | Не більше 17 кг. |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |
| 5.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців. |

ДОДАТОК 24 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Стіл для забору крові

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні параметри та тип |  |
| 1.1 | Тип виробу | Медичний столик для маніпуляцій. |
| 1.2 | Призначення | Для використання під час процедури забору крові в медичних закладах. |
| 1.3 | Тип конструкції | Збірно-розбірна конструкція для зручності транспортування та зберігання. |
| 1.4 | Тип опор | Стаціонарні ніжки, що забезпечують стійкість конструкції. |
| 2 | Матеріали та конструкція |  |
| 2.1 | Матеріал каркасу | Метал з антикорозійним полімерним покриттям, стійким до впливу дезінфекційних засобів. |
| 2.2 | Кількість полиць | 1 шт. |
| 2.3 | Матеріал полиці | Метал з гігієнічним покриттям. |
| 2.4 | Особливості полиці | Виконана у формі полиці-лотка для безпечного розміщення інструментів та витратних матеріалів. |
| 3 | Габаритні розміри та навантаження |  |
| 3.1 | Довжина | У діапазоні від 450 до 500 мм. |
| 3.2 | Ширина | У діапазоні від 350 до 400 мм. |
| 3.3 | Висота | У діапазоні від 700 до 800 мм. |
| 3.4 | Вага виробу | Від 3 до 5 кг. |
| 3.5 | Максимальне навантаження | Не менше 10 кг на всю конструкцію. |
| 4 | Експлуатаційні вимоги та терміни |  |
| 4.1 | Гарантійний термін | Не менше 18 місяців. |
| 4.2 | Строк служби | Загальний термін експлуатації не менше 60 місяців. |
| 4.3 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |

ДОДАТОК 25 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Стілець м’який офісний із спинкою

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивні особливості |  |
| 1.1 | Тип конструкції | Стілець на ніжках, стаціонарний. |
| 1.2 | Елементи комфорту | Наявність спинки для підтримки спини; конструкція без підлокітників. |
| 1.3 | Жорсткість | М’яке сидіння та спинка для комфортного розміщення. |
| 1.4 | Функціональність | Можливість штабелювання (складання один на одного) для економії простору при зберіганні або прибиранні. |
| 2 | Матеріали виготовлення |  |
| 2.1 | Матеріал основи (каркасу) | Метал (з захисним покриттям, стійким до зовнішніх впливів). |
| 2.2 | Матеріал обивки | Тканина або штучна шкіра (матеріал повинен бути зносостійким та придатним до очищення). |
| 3 | Габаритні розміри |  |
| 3.1 | Висота посадки | Від 45 до 50 см. |
| 3.2 | Ширина | Від 42 до 48 см. |
| 3.3 | Довжина (глибина) | Від 40 до 45 см. |
| 3.4 | Загальна висота | Від 75 до 85 см. |
| 4 | Гарантія та якість |  |
| 4.1 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців. |
| 4.2 | Вимоги до виробу | Товар повинен бути новим, без дефектів, виготовленим із матеріалів, що дозволені для використання у приміщеннях згідно з діючими санітарно-гігієнічними нормами. |

ДОДАТОК 26 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Стіл офісний однотумбовий

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні характеристики та конструкція |  |
| 1.1 | Тип та стиль | Стіл письмовий/офісний з вбудованою тумбою, |
| 1.2 | Конструктивне виконання | Прямий стіл з робочою поверхнею та стаціонарним блоком із 3-х висувних шухляд. |
| 1.3 | Функціональність збірки | Конструкція повинна передбачати можливість дзеркального збирання (розташування тумби як праворуч, так і ліворуч). |
| 1.4 | Ергономіка | Ширина ніші для ніг повинна становити не менше 600–700 мм для забезпечення комфортної роботи. |
| 2 | Матеріали та оздоблення |  |
| 2.1 | Основний матеріал | ЛДСП товщиною не менше 16–18 мм. |
| 2.2 | Кромкування | ПВХ товщиною 2 мм для стільниці (підвищена зносостійкість) та не менше 0,5 мм для внутрішніх деталей. |
| 2.3 | Каркас (опори) | Металевий профіль або масивна конструкція з ЛДСП, стійка до люфтів, з наявністю регульованих ніжок для компенсації нерівностей підлоги. |
| 3 | Фурнітура та деталі |  |
| 3.1 | Направляючі шухляд | Телескопічні (кулькові) направляючі повного висунення, що забезпечують тихий хід. |
| 3.2 | Ручки | Металеві (профільні або накладні), колір — чорний матовий. |
| 4 | Габаритні розміри |  |
| 4.1 | Ширина | 1200 мм. |
| 4.2 | Глибина | 600 мм. |
| 4.3 | Висота | 760 мм. |
| 5 | Постачання, гарантія та якість |  |
| 5.1 | Стан постачання | У розібраному стані, в упаковці з захисними пінопластовими вставками. |
| 5.2 | Комплектація | Наявність схеми збірки, специфікації фурнітури та гарантійного талона. |
| 5.3 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців. |

ДОДАТОК 27 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Стіл комп’ютерний (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивні особливості |  |
| 1.1 | Тип конструкції | Стіл комп’ютерний прямий, призначений для організації робочого місця з ПК. |
| 1.2 | Матеріал | Ламінована ДСП товщиною не менше 16 мм. |
| 1.3 | Кромкування | Стільниця — ПВХ/АБС не менше 2.0 мм; інші деталі — не менше 0.5 мм. |
| 1.4 | Кабель-менеджмент | Наявність у стільниці технічного отвору для дротів, закритого пластиковою заглушкою. |
| 1.5 | Місце для системного блоку | Наявність спеціальної ніші (підставки) у нижній частині столу для розміщення системного блоку. |
| 1.6 | Полиця для клавіатури | Наявність висувної полиці на роликових або телескопічних напрямних під стільницею. |
| 2 | Технічні параметри |  |
| 2.1 | Ширина виробу | Діапазон: 1150 – 1200 мм. |
| 2.2 | Глибина виробу | Діапазон: 600 – 700 мм. |
| 2.3 | Висота виробу | 750 мм (±10 мм). |
| 3 | Функціональність та безпека |  |
| 3.1 | Регулювання | Наявність регульованих ніжок-підп'ятників для встановлення на нерівній підлозі |
| 3.2 | Екологічність | Клас емісії матеріалу — Е1. |
| 4 | Комплектація та гарантія |  |
| 4.1 | Збирання | Повний комплект фурнітури та схема складання в упаковці. |
| 4.2 | Гарантія | Не менше 12 місяців. |

ДОДАТОК 28 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Ваги медичні дитячі електронні (або еквівалент)

Якщо учасник пропонує еквівалент товару, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, ніж зазначені у цьому технічному завданні.

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивні особливості |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Електронні ваги для зважування немовлят та дітей (з можливістю зважування у положенні лежачи та стоячи). |
| 1.2 | Дисплей | Наявність рідкокристалічного дисплея (LCD) з чітким відображенням цифр. |
| 1.3 | Поверхня (платформа) | Ергономічна форма з бортиками для безпеки немовляти; матеріал, що допускає регулярну санітарну обробку дезінфікуючими засобами. |
| 2 | Технічні параметри |  |
| 2.1 | Максимальне навантаження | Не менше 20 кг (бажано до 30 кг). |
| 2.2 | Дискретність (крок вимірювання) | Не більше 0,01 кг (10 г). |
| 2.3 | Одиниці вимірювання | Кілограми (kg) - з можливістю перемикання. |
| 3 | Функціональні можливості |  |
| 3.1 | Функція «Тара» (TARE) | Можливість обнулення ваги пелюшки або одягу. |
| 3.2 | Функція «Стабілізація» (HOLD) | Автоматична або ручна фіксація ваги при рухах дитини для точного результату. |
| 3.3 | Енергозбереження | Автоматичне вимкнення пристрою після періоду бездіяльності. |
| 3.4 | Індикація стану | Наявність індикатора низького заряду батареї та індикатора перевантаження. |
| 4 | Живлення та експлуатація |  |
| 4.1 | Елемент живлення | Автономне (батарейки типу АА або ААА), що забезпечує мобільність пристрою. |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів (або інший документ, що підтверджує можливість використання у медичній/побутовій сфері). |
| 5.2 | Гарантія | Не менше 12 місяців. |

ДОДАТОК 29 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Ростомір для немовлят

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик (не гірше ніж) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальний опис та призначення |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Мобільний ростомір-килимок, що згортається. |
| 1.2 | Сфера застосування | Для вимірювання зросту (довжини тіла) у немовлят та дітей ясельного віку в положенні лежачи. |
| 1.3 | Конструктивні особливості | Наявність фіксованого упору для голови та рухомого упору для ніг. Матеріал повинен бути безпечним для шкіри дитини та придатним для вологої дезінфекції. |
| 2 | Технічні параметри вимірювання |  |
| 2.1 | Діапазон вимірювання | У межах від 10 до 99 см. |
| 2.2 | Дискретність (шкала поділки) | Не більше 5 мм. |
| 2.3 | Максимальна похибка | Не більше ± 5 мм. |
| 3 | Габаритні та вагові характеристики |  |
| 3.1 | Габаритні розміри (у розгорнутому стані) | Не менше 1250 х 300 х 140 мм (Довжина х Ширина х Висота упору). |
| 3.2 | Вага виробу | Не більше 2 кг. |
| 3.3 | Мобільність | Конструкція повинна легко згортатися для економії місця при зберіганні та транспортуванні. |
| 4 | Вимоги до якості та експлуатації |  |
| 4.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |
| 4.2 | Гарантійний термін | Не менше 12 місяців. |

ДОДАТОК 30 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Термостат сухоповітряний (інкубатор) лабораторний об'ємом 20 л (або еквівалент)

| № | Найменування характеристики | Вимоги до технічних характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструктивні особливості |  |
| 1.1 | Тип пристрою | Термостат сухоповітряний (інкубатор) лабораторний. |
| 1.2 | Об'єм робочої камери | Не менше 20 літрів. |
| 1.3 | Матеріал камери | Нержавіюча сталь або інший матеріал з високою корозійною стійкістю. |
| 1.4 | Дисплей | Наявність цифрового LCD/LED дисплея для контролю температури. |
| 2 | Технічні параметри |  |
| 2.1 | Діапазон температур | Від (кімнатна +5 °C) до не менше +65 °C. |
| 2.2 | Точність підтримки температури | Не більше 0.5°C (у стаціонарному режимі). |
| 2.3 | Дискретність налаштування | 0.1 °C. |
| 3 | Функціональні можливості |  |
| 3.1 | Таймер | Наявність цифрового таймера для налаштування часу роботи. |
| 3.2 | Система захисту | Наявність захисту від перегріву для безпечної експлуатації. |
| 3.3 | Контроль | Візуальна та/або звукова індикація при відхиленні від заданого режиму. |
| 4 | Комплектація та живлення |  |
| 4.1 | Полиці | Наявність не менше 2-х знімних полиць у комплекті. |
| 4.2 | Живлення | Стандартна мережа 220 В, 50 Гц. |
| 5 | Документація та гарантія |  |
| 5.1 | Сертифікація | Наявність Декларації про відповідність Технічним регламентам щодо медичних виробів. |
| 5.2 | Гарантія | Не менше 12 місяців. |