## ToR
ITT No. PFRU2-2025-428 Procurement of Medical equipment ¦ ITT № PFRU2-2025-428 Закупівля Медичного обладнання Volume 3 - Terms of Reference (ToR)/Specifications ¦ Розділ 3 - Технічне завдання (ТЗ)/Специфікації
№ | Name according to the procurement - Description and Specifications of Item ¦ (It is allowed to submit analogues for any positions) | Назва згідно закупівлі - Опис і специфікації предмету закупівлі ¦ (Дозволяється подача аналогів на будь-які позиції) | Order Qty ¦ Об'єм замовлення | Name according to the proposal ¦ Назва згідно пропозиції | Proposed description & technical specifications (include brand & model (if applicable), etc.) ¦ Пропонований опис і технічні характеристики (включаючи марку та модель (за наявності), тощо) | Delivery time - calendar days (after PO signing) ¦ Термін поставки - календарні дні (після підписання Договору на поставку) | Unit Price, GBP excl. VAT ¦ Ціна за од-цю, Фунти Стерлінги без ПДВ | Total Price, GBP excl. VAT ¦ Загальна ціна, фунтів стерлінгів без ПДВ
1 | Type of equipment: digital 2D orthopantomograph X‑ray source: high‑frequency (HF) X‑ray tube Total filtration: at least 2.0 mm Al eq. at 70 kV X‑ray tube voltage: 60–70 kV Anode current: 2–7 mA (adjustable) Focal spot: 0.5 mm Detector: digital CCD Pixel size: 48 mcm DICOM standard support: DICOM 3.0 Image acquisition: orthopantomogram; TMJ (open/closed mouth, lateral projection); maxillary sinuses (P–A); sectional panoramic image (left/right); low‑dose panoramic image (anterior region); orthogonal panoramic image of the molar region (left/right/bilateral) Exposure time: up to 14.4 s Maximum horizontal dimensions: from 1050 × 900 mm to 1150 × 1000 mm Maximum vertical dimensions: from 2100 mm to 2250 mm Weight: from 55 kg to 70 kg Construction: stationary Height adjustment: mechanical or motorized Warranty: at least 24 months Servicing: availability of service maintenance in Ukraine. Condition - new. | Тип обладнання: цифровий ортопантомограф 2D Джерело рентгенівського випромінювання: високочастотна (HF) рентгенівська трубка Повна фільтрація: не менше 2,0 мм Al eq. при 70 кВ Напруга рентгенівської трубки: 60–70 кВ Анодний струм: 2–7 мА (регульований) Фокусна пляма: 0,5 мм Детектор: цифровий CCD Розмір пікселя: 48 мкм Підтримка стандарту: DICOM 3.0 Отримання зображення: ортопантомограма; СНЩС (відкритий/закритий рот, бокова проекція); верхньощелепні пазухи (П–С); секційний панорамний знімок (лівий/правий); панорамний знімок зі зниженим променевим навантаженням (передній відділ); ортогональний панорамний знімок жувальної ділянки (лівий/правий/двосторонній) Тривалість експозиції: до 14,4 с Максимальні горизонтальні габарити: від 1050 × 900 мм до 1150 × 1000 мм Максимальні вертикальні габарити: від 2100 мм до 2250 мм Маса: від 55 кг до 70 кг Конструкція: стаціонарна Регулювання висоти: механічне або моторизоване Гарантія: не менше 24 місяців Сервісне обслуговування: можливість сервісного обслуговування в Україні Стан - новий. | 10 |  |  |  | 0 | 0
2 | Radiation protection screen Lead equivalent - Pb 0.50 or more Dimensions: height of the protective part of the screen - min 1.95 m, width - min 0.7 m. Viewing window with a minimum size of 350 × 450 mm. On wheels. Condition: new | Захисними екранами від випромінювання Свинцевий еквівалент — Pb 0,50 або більше Габарити: висота захисної частини екрана — не менше 1,95 м, ширина — не менше 0,7 м Оглядове вікно мінімального розміру 350 × 450 мм На колесах Стан: новий | 10 |  |  |  | 0 | 0
Total amount GBP VAT excl. ¦ Загальна сума фунтів стерлінгів без ПДВ | [7 empty] | 0
Core note 1: Delivery destination - Zhytomyr, Kropyvnytskyi, Lviv, Kyiv, Poltava, Rivne, Chernivtsi, Khmelnytskyi. The contractual delivery address will be provided to the successful bidder in the purchase order. / Основна примітка 1: Місце доставки - Житомір, Кропивницький, Львів, Київ, Полтава, Рівне, Чернівці, Хмельницький. Контрактна адреса доставки буде надана переможцю тендеру в договорі про закупівлю. Core note 2: Fixed Price in GBP (the price should be calculated based on the exchange rate of GBP to UAH, according to the OANDA rate ( https://fxds-hcc.oanda.com/ ) on the Friday immediately preceding the date on which the invoice was issued). The exchange rate for this ITT as of the issue date - 59.0475 UAH./ Основна примітка 2: Фіксована ціна у фунтах стерлінгів (ціна повинна бути розрахована на основі обмінного курсу фунта стерлінгів до гривні, згідно з курсом OANDA ( https://fxds-hcc.oanda.com/ ) у п'ятницю, що безпосередньо передує даті виставлення рахунку-фактури). Обмінний курс для цієї ІТТ на дату публікації - 59.0475 грн. General notes: / Загальні примітки: 1• All Goods offered in response to this ITT must be new and unused. / 1• Усі Товари, що пропонуються у відповідь на цю ITT, повинні бути новими та невикористаними. 2• All electrical Goods must operate on 240V, 50Hz. [ignore if not applicable] / 2• Всі електричні товари повинні працювати від мережі 240 В, 50 Гц. [ігнорувати, якщо не застосовується] 3• Unit prices must include applicable transportation/delivery/unloading costs and local taxes, excluding VAT. / 3• Ціни повинні включати відповідні витрати на транспортування/доставку/розвантаження та місцеві податки, без урахування ПДВ. 4• Unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. / 4• Якщо не вказано інше, зазначені торгові марки або моделі слугують лише для ілюстративного опису. Допускається еквівалентна заміна, визначена технічними характеристиками. 5• Warranty service and repair within the country of performance is required for all Goods under this ITT. The warranty coverage must be valid on all Goods for a minimum of thirty six (36) months after delivery and acceptance of the Goods, unless otherwise specified in the technical specifications. / 5• Гарантійне обслуговування та ремонт у країні виконання робіт є обов'язковим для всіх Товарів за цією ІТТ. Гарантійне покриття має бути дійсним для всіх Товарів протягом щонайменше тридцяти шести (36) місяців після доставки та приймання Товарів, якщо інше не зазначено в технічних специфікаціях.
Bidder to complete ¦ Для заповненя постачальнику:
Delivery Terms (INCOTERMS 2020): ¦ Умови постачання (ІНКОТЕРМС 2020): | [6 empty] | DDP destination
Payment terms (Chemonics requirement - 100% post-payment, NET within 30 c.d.): ¦ Умови оплати (вимога Chemonics - 100% післяплата, NET протягом 30 к.д.):
Bid validity (c.d.) ¦ Термін дії пропозиції (к.д.)
Bid currency: ¦ Валюта пропозиції: | [6 empty] | GBP ¦ Фунти Стерлінги
Warranty on offered item: Гарантія на запропонований товар:
Company name according to the Charter: ¦ Назва компанії згідно Статуту:
EDRPOU ¦ ЄДРПОУ:
Signature of the company representative and Stamp ¦ Підпис представника підприємства та Печатка
Date ¦ Дата:
Contact person of the company (whith role): ¦ Контактна особа компанії (із зазначенням посади):
Mobile: ¦ Мобільний:
E-mail: ¦ Електронна пошта:
Після заповнення, вимога Chemonics - надати цей документ у підписаному/завіреному печаткою форматі PDF та Excel. ¦ Once completed, Chemonics requirement - provide this document in both signed/stamped PDF and Excel formats.