Запит цінової пропозиції

Номер запиту цінової пропозиції (ЗЦП): # UA 2026-059

Для: Ультразвукова діагностична система експертного класу

Графік

| Оголошення ЗЦП | 10 червня 2026 року |
| --- | --- |
| Термін подання цінової пропозиції | 26 червня 2026 року |
| Повідомлення претендентам про рішення | 7 липня 2026 року |

Примітка: PATH залишає за собою право змінювати графік, за потреби. Про будь-які зміни всім учасникам буде одночасно повідомлено електронним листом.

Інформація про ділову практику PATH

PATH — це некомерційна організація, що працює заради досягнення рівних можливостей для здоров’я людей у всьому світі. Маючи понад 40 років досвіду у налагодженні багатосекторального партнерства, а також експертні знання в галузі науки, економіки, технологій, адвокації та десятків інших напрямків діяльності, PATH розробляє та розширює запровадження інноваційних рішень для вирішення найбільш нагальних проблем охорони здоров'я у світі. Відвідайте наш вебсайт www.path.org, щоб дізнатися більше.

Мета запиту цінових пропозицій

Організатор: РАТН, організатор запиту цінових пропозицій, впроваджує проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується урядом США, метою якого є зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на ТБ, лікарсько-стійкий ТБ (ЛС-ТБ) і ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

Вимоги до цінової пропозиції, ціноутворення і вартості

- Вимоги до цінової пропозиції для закупівлі ультразвукової діагностичної системи експертного класу викладено у Додатку 1.

- Технічні умови: Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Товари, що походять зі США, є допустимими до участі та запрошуються до подання пропозицій. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться у ній під час закупівлі, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальників товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі).  “Передова країна, що розвивається” означає ту, що Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

- Будь ласка, вкажіть вартість у, Додатку 3. Вартість потрібно розбити на складові, і також потрібно включити в таблицю детальний опис кожної складової разом з відповідним терміном доставки і вартістю. Вкажіть супутні послуги, що стосуються поставки. Вкажіть такі подробиці, як тренінг для користувачів, вартість обслуговування щонайменше протягом 12 місяців, гарантії, тестування, вартість доставки та вантажних перевезень, страхування, умови оплати (якщо не стандартні, як оплата після доставки) та будь-які інші, пов'язані із постачанням, витрати. Ціни мають бути вказані в доларах США, по курсу обміну НБУ на дату подання цінової пропозиції, оплату буде здійснено у гривні.

Вимоги до подання

A. Загальна інформація про постачальника

Постачальники повинні заповнити Додаток 2 – форму «Інформація про постачальника» і надати загальну інформацію про свою організацію, зокрема інформацію про контакти та довідкову інформацію про компанію. Заповнений Додаток 2 повинен бути включений у пакет пропозиції.

Б. Контактні особи в PATH

Технічний/програмний менеджер: Шукатка Володимир, tenders@path.org

Асистент з закупівель: Косивченко Олексій, tenders@path.org

В. Термін подання цінової пропозиції: 26 червня 2026 року, 15:00 за київським часом.

Пропозиції потрібно надіслати електронною поштою на вказані вище адреси. У темі електронного листа має бути вказано: ЗЦП # UA 2026-059 [назва Вашої компанії]. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.

Г. Завершення процесу: Заявникам буде повідомлення про рішення PATH відповідно до графіку в пункті 1 Укладання договору на постачання здійснюється після узгодження правил та умов, викладених у цьому запиті, а також успішного обговорення усіх правил та умов, пов’язаних з виконанням цієї роботи.

Д. Кваліфікація

Загальні вимоги:

Будуть розглядатися пропозиції приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців (ФОП) як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників податку на додану вартість (ПДВ).

Зверніть увагу, претенденти повинні заявити в своїй пропозиції про те, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від сплати ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від сплати ПДВ*.

Відповідний вид економічної діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1 обладнання.

| Кваліфікаційні критерії | Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) |
| --- | --- |
| Приватні підприємства, акціонерні товариства, ТОВ, ФОП відповідно до законодавста України. | - Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). - Підтвердження відсутності боргів щодо сплати податків. - Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). |
| Досвід виконання подібних договорів або подібної роботи протягом останніх 24-36 місяців: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі посилання на основні успішні договори |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 2 |
| Фінансова спроможність Наявність обладнання в Україні | Копія документа, що підтверджує фінансовий стан компанії (довідка, видана обслуговуючим банком(ами), що підтверджує відсутність або наявність будь-якої непогашеної кредитної заборгованості) Надайте офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні |

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику тендеру іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою.

* Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

Правила та умови цього запиту

A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій

PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до подання цінових прпозицій, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію, відповідно до документації, Політик та Процедур РАТН. PATH залишає за собою право відхилити чи анулювати закупівлю на будь-якому етапі. Надсилаючи цінову пропозицію, постачальник погоджується надати право PATH провести подальшу перевірку інформації відповідально.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана PATH у цьому запиті, повинна розглядатися як конфіденційна. У разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на цей запит буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у запитах цінових пропозицій PATH, повинні заявити контактній особі щодо цього ЗЦП, яка вказана у цьому запиті, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів. Звернення до третіх сторін, залучених до проєкту, тендерної комісії або будь-якої іншої сторони вважатиметься конфліктом інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції. Усі повідомлення щодо цього запиту слід відправляти відповідним сторонам у PATH, вказаним у Розділі 5 B.

Г. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови, а також по суті пропозицій фінанлістів ЗЦП шляхом переговорів. Крім того, РАТН може прийняти частину компонентів або змінити кількість найменувань у пропозиції, якщо це прийнятно. До подальшого розгляду будуть прийняті лише пропозиції, які відповідають усім вимогам запиту. Пропозиції будуть перевірені на предмет повноти та відповідності вимогам щодо подання, зокрема своєчасності і надання всієї необхідної документації та інформації. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, неповні або такі, у яких відсутня необхідна інформація, можуть бути відхилені чи не будуть розглядатися під час подальшої оцінки пропозицій

Д. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідь на ЗЦП пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції. Оплата буде здійснена після погодження донором проєкту закупівлі обраних найменувань.

ДОДАТОК 1

до ЗЦП # UA 2026-059

Вимоги до цінової пропозиції

| № | Параметр |  | Специфікація |
| --- | --- | --- | --- |
| - Загальні інформація |  |  |  |
| 1.1 |  | Походження | Вказати |
| 1.2 |  | Національна приналежність постачальника | Вказати |
| 1.3 |  | Компанія-виробник обладнання | Вказати |
| 1.4 |  | Країна-виробник | Вказати |
| 1.5 |  | Модель | Вказати |
| - Загальні вимоги: |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |

| № з/п | Назва товару | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвукова діагностична система експертного класу для ЗОЗ Львівської області | 1 | шт. |

| № п/п | Найменування вимоги | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на офіційну інформацію виробника (указати сторінку технічної документації) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ультразвукова діагностична система експертного класу | Наявність |  |
|  | Області застосування: |  |  |
|  | Абдомінальні дослідження | Відповідність |  |
|  | Акушерство | Відповідність |  |
|  | Гінекологія | Відповідність |  |
|  | Кардіологія (дитяча та доросла) | Відповідність |  |
|  | Скелетно-м'язова система | Відповідність |  |
|  | Урологія | Відповідність |  |
|  | Поверхнево розташовані органи і структури | Відповідність |  |
|  | Судинні дослідження | Відповідність |  |
|  | Транскраніальні дослідження | Відповідність |  |
|  | Онкологічні дослідження | Відповідність |  |
|  | Режими та програми сканування: |  |  |
|  | В – режим | Наявність |  |
|  | М – режим | Наявність |  |
|  | Анатомічний М-режим | Наявність |  |
|  | Імпульсно-хвильовий доплер | Наявність |  |
|  | Режим високочастотного повтору імпульсів | Наявність |  |
|  | Постійно-хвильовий доплер | Наявність |  |
|  | Режим стрес-ехо | Можливість |  |
|  | Підключення ЕКГ-модуля | Можливість |  |
|  | Режим оцінки деформації міокарда | Можливість |  |
|  | Кольоровий доплер | Наявність |  |
|  | Енергетичний доплер | Наявність |  |
|  | Направлений енергетичний доплер | Наявність |  |
|  | Тканинний доплер | Наявність |  |
|  | Автоматичне придушення артефактів та спекл-шумів | Наявність |  |
|  | Багатопроменеве сканування | Наявність |  |
|  | Програма компресійної еластографії | Наявність |  |
|  | Програма еластографії зсувної хвилі | Наявність |  |
|  | Стеатометрія печінки | Можливість |  |
|  | Автоматичне вимірювання комірцевого простору плоду | Можливість |  |
|  | Автоматичне виявлення та вимірювання біометричних параметрів плоду | Можливість |  |
|  | Режим STIC - просторово-часова кореляція зображення | Можливість |  |
|  | Режим панорамного зображення | Можливість |  |
|  | Режим трапеції | Наявність |  |
|  | Тканинна гармоніка | Наявність |  |
|  | Технологія автоматичного вимірювання комплексу інтима-медіа | Наявність |  |
|  | Режим автоматичного покращення візуалізації біопсійной голки | Наявність |  |
|  | Режим для досліджень низькошвидкісних мікрокровотоків | Наявність |  |
|  | Режим об’ємної реконструкції (3D/4D) | Можливість |  |
|  | Об’ємна візуалізація в реалістичних кольорах з віртуальним джерелом світла | Можливість |  |
|  | Режим асистента дослідження – програмування послідовності проведення дослідження | Наявність |  |
|  | Блок обробки зображень Rаw Data | Наявність |  |
|  | Підтримка датчиків системою (можуть бути доукомплековані в майбутньому): |  |  |
|  | Підтримка конвексних датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка мікроконвексних датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка лінійних датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка внутрішньопорожнинних датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка секторних датчиків | Наявність |  |
|  | Можливість доукомплектування біопсійними насадками | Наявність |  |
|  | Підтримка монокристальних датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка олівцевих датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка об’ємних датчиків | Наявність |  |
|  | Підтримка черезстравохідних датчиків | Наявність |  |
|  | Технічні параметри системи: |  |  |
|  | Динамічний діапазон системи | Не менше 320 дБ |  |
|  | Діапазон частот, що підтримується системою | Не менше ніж від 1,0 до 22,0 МГц |  |
|  | Кількість цифрових каналів на прийом-передачу сигналів | не менше 8 000 000 |  |
|  | Безперервне прогресивне динамічне фокусування при прийомі | Наявність |  |
|  | Збільшення зображення - Збільшення окремої вибраної ділянки | Наявність Наявність |  |
|  | Глибина сканування максимальна | Не менше 42 см |  |
|  | Кількість активних портів для датчиків (не враховуючи порт для олівцевого датчика) | Не менше 4 |  |
|  | Жорсткий диск HDD або SSD об’ємом | Не менше 1ТБ |  |
|  | CD/DVD записуючий пристрій | Можливість |  |
|  | Широкоформатний антибліковий LCD(РК) дисплей | Наявність |  |
|  | Діагональ монітору | Не менше 23 дюймів |  |
|  | Регулювання монітору по висоті | не менше 145 мм |  |
|  | Роздільна здатність дисплею | Не менше 1920x1080 пікселей |  |
|  | Підігрівач гелю з 3-рівневою зміною температури | Наявність |  |
|  | Ергономічність системи: |  |  |
|  | Панель управління, що програмується | Наявність |  |
|  | Регулювання панелі керування по висоті | Не менше 165 мм |  |
|  | Регулювання панелі керування вправо/вліво | не менше 30° |  |
|  | Сенсорний кольоровий екран | Не менше 12 дюймів |  |
|  | Можливість нахилу сенсорного екрану | не менше 15° |  |
|  | Оптимізація зображення натисненням однієї кнопки | Наявність |  |
|  | USB порти | не менше 5 |  |
|  | Параметри зображення: |  |  |
|  | Збільшення зображення в реальному часі та в статичному режимі | Не менш ніж в 10 разів |  |
|  | Дуплексне та триплексне сканування | Наявність |  |
|  | Кількість сіро-шкальних карт в B-режимі | не менше 12 |  |
|  | Кількість кольорових карт в B-режимі | не менше 17 |  |
|  | Кількість сіро-шкальних карт в М-режимі | не менше 12 |  |
|  | Кількість кольорових карт в М-режимі | не менше 17 |  |
|  | Кількість сіро-шкальних карт в PW-режимі | не менше 12 |  |
|  | Кількість кольорових карт в PW-режимі | не менше 17 |  |
|  | Кількість кольорових карт в режимі Кольорового Доплера | не менше 12 |  |
|  | Кількість кольорових карт в режимі енергетичного та направленого енергетичного Доплера | не менше 12 |  |
|  | Функція інверсії спектра в PW-режимі | наявність |  |
|  | Максимальна частота кадрів в В-режимі | Не менше 2800 кадрів/с |  |
|  | Частота кадрів системи в режимі Кольорового Доплера | не менше 530 кадрів за секунду |  |
|  | Діапазон швидкостей в імпульсно-хвильовому режимі | Не гірше 2,3см\с – 7 м\с |  |
|  | Діапазон швидкостей в постійно-хвильовому режимі | Не гірше 2,5см/с- 21,9 м/с |  |
|  | Доплерівська частота повторення імпульсів у імпульсно-хвильовому режимі | Не гірше 0,3 – 31 кГц |  |
|  | Доплерівська частота повторення імпульсів в постійно-хвильовому режимі | Не гірше 2,0-52,0 кГц |  |
|  | Архівація та передача даних: |  |  |
|  | Запис кінопетлі, не менше | 70 000 кадрів |  |
|  | Архівація на жорсткий диск | Наявність |  |
|  | Архівація даних на USB флеш-накопичувач | Наявність |  |
|  | Підтримка форматів зображень: JPEG, BMP, WMV(або AVI) | Наявність |  |
|  | Можливість підключення до мережі через Ethernet інтерфейс | Наявність |  |
|  | Підтримка стандарту DICOM | Наявність |  |
|  | Вимірювання: |  |  |
|  | Загальні (основні) виміри в В-режимі | Наявність |  |
|  | Загальні (основні) виміри в режимах Доплера | Наявність |  |
|  | Загальні (основні) виміри в М-режимі | Наявність |  |
|  | Акушерські виміри | Наявність |  |
|  | Кардіологічні виміри | Можливість |  |
|  | Збереження даних у форматі PDF | Наявність |  |
|  | Автотрасування доплерівського спектру у реальному часі з розрахунком | Наявність |  |
|  | Оснащення системи: |  |  |
|  | Конвексний датчик | Наявність |  |
|  | Кількість фізичних елементів | Не менше 192 |  |
|  | Нижня частота | Не більше 1,0 МГц |  |
|  | Верхня частота | Не менше 7,0 МГц |  |
|  | Кут сканування | Не менше 90˚ |  |
|  | Радіус робочої поверхні | не менше 60 мм |  |
|  | Монокристальна технологія виготовлення | наявність |  |
|  | Лінійний датчик | Наявність |  |
|  | Кількість фізичних елементів | Не менше 256 |  |
|  | Нижня частота | Не більше 3,0 МГц |  |
|  | Верхня частота | Не менше 19,0 МГц |  |
|  | Ширина апертури | Не менше 50 мм |  |
|  | Монокристальна технологія виготовлення | наявність |  |
|  | Внутрішньопорожнинний (ендовагінальний/ендокавітальний) датчик | Наявність |  |
|  | Кількість фізичних елементів | Не менше 192 |  |
|  | Нижня частота | Не більше 2,0 МГц |  |
|  | Верхня частота | Не менше 11,0 МГц |  |
|  | Кут сканування | Не менше 230˚ |  |
|  | Монокристальна технологія виготовлення | Наявність |  |
|  | Датчик секторний (фазована решітка) | Наявність |  |
|  | Кількість елементів | Не менше 80 |  |
|  | Нижня частота | Не вище 1 МГц |  |
|  | Верхня частота | Не нижче 5 МГц |  |
|  | Кут огляду | Не менше 90° |  |
|  | Монокристальна технологія виготовлення | Наявність |  |
|  | Блок безперебійного живлення | Наявність |  |
| 11 | Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 24 місяців з моменту введення у експлуатацію |  |  |
| 12 | Учасник гарантує проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання, інструктажу та навчання персоналу Замовника щодо роботи на устаткуванні в межах виконання даного замовлення за власний рахунок |  |  |
| 13 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту |  |  |
| 14 | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача, технічного паспорту, технічного опису або брошюр з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах |  |  |

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 2

до ЗЦП # UA 2026-059

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 3

до ЗЦП # UA 2026-059

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

| №. | Складова/найменування [Ультразвукова діагностична система експертного класу] | Опис складової/найменування | Дата доставки | Вартість одиниці без ПДВ [US$] | Загальна вартість за найменування без ПДВ [US$] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції [US$] |  |  |  |  |  |

Підпис _______________

Дата