Запит цінової пропозиції

Номер запиту цінової пропозиції (ЗЦП): # 2026-062

Для: Ендоскопічна стійка

Графік

| Оголошення ЗЦП | 30 червня 2026 року |
| --- | --- |
| Термін подання цінової пропозиції | 6 липня 2026 року |
| Повідомлення претендентам про рішення | 13 липня 2026 року |

Примітка: PATH залишає за собою право змінювати графік, за потреби. Про будь-які зміни всім учасникам буде одночасно повідомлено електронним листом.

Інформація про ділову практику PATH

PATH — це некомерційна організація, що працює заради досягнення рівних можливостей для здоров’я людей у всьому світі. Маючи понад 40 років досвіду у налагодженні багатосекторального партнерства, а також експертні знання в галузі науки, економіки, технологій, адвокації та десятків інших напрямків діяльності, PATH розробляє та розширює запровадження інноваційних рішень для вирішення найбільш нагальних проблем охорони здоров'я у світі. Відвідайте наш вебсайт www.path.org, щоб дізнатися більше.

Мета запиту цінових пропозицій

Організатор: РАТН, організатор запиту цінових пропозицій, впроваджує проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується урядом США, метою якого є зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на ТБ, лікарсько-стійкий ТБ (ЛС-ТБ) і ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

Вимоги до цінової пропозиції, ціноутворення і вартості

- Вимоги до цінової пропозиції для закупівлі ендоскопічної стійки викладено у Додатку 1.

- Технічні умови: Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Товари, що походять зі США, є допустимими до участі та запрошуються до подання пропозицій. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться у ній під час закупівлі, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальників товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі).  “Передова країна, що розвивається” означає ту, що Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

- Будь ласка, вкажіть вартість у, Додатку 3. Вартість потрібно розбити на складові, і також потрібно включити в таблицю детальний опис кожної складової разом з відповідним терміном доставки і вартістю. Вкажіть супутні послуги, що стосуються поставки. Вкажіть такі подробиці, як тренінг для користувачів, вартість обслуговування щонайменше протягом 12 місяців, гарантії, тестування, вартість доставки та вантажних перевезень, страхування, , умови оплати (якщо не стандартні, як оплата після доставки) та будь-які інші, пов'язані із постачанням, витрати. Ціни мають бути вказані в доларах США, по курсу обміну НБУ на дату подання цінової пропозиції, оплату буде здійснено у гривні.

Вимоги до подання

A. Загальна інформація про постачальника

Постачальники повинні заповнити Додаток 2 – форму «Інформація про постачальника» і надати загальну інформацію про свою організацію, зокрема інформацію про контакти та довідкову інформацію про компанію. Заповнений Додаток 2 повинен бути включений у пакет пропозиції.

Б. Контактні особи в PATH

Технічний/програмний менеджер: Шукатка Володимир, tenders@path.org

Асистент з закупівель: Швець Юлія, tenders@path.org

В. Термін подання цінової пропозиції: 6 липня 2026 року 14:00

Пропозиції потрібно надіслати електронною поштою на вказані вище адреси. У темі електронного листа має бути вказано: ЗЦП # 2026-062 [назва Вашої компанії]. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.

Г. Завершення процесу: Заявникам буде повідомлення про рішення PATH відповідно до графіку в пункті 1 Укладання договору на постачання здійснюється після узгодження правил та умов, викладених у цьому запиті, а також успішного обговорення усіх правил та умов, пов’язаних з виконанням цієї роботи.

Д. Кваліфікація

Загальні вимоги:

Будуть розглядатися пропозиції приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців (ФОП) як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників податку на додану вартість (ПДВ).

Зверніть увагу, претенденти повинні заявити в своїй пропозиції про те, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від сплати ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від сплати ПДВ*.

Відповідний вид економічної діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1 обладнання.

| Кваліфікаційні критерії | Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) |
| --- | --- |
| Приватні підприємства, акціонерні товариства, ТОВ, ФОП відповідно до законодавста України. | - Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). - Підтвердження відсутності боргів щодо сплати податків. - Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). |
| Досвід виконання подібних договорів або подібної роботи протягом останніх 24-36 місяців: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі посилання на основні успішні договори |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 2 |
| Фінансова спроможність Наявність обладнання в Україні | Копія документа, що підтверджує фінансовий стан компанії (довідка, видана обслуговуючим банком(ами), що підтверджує відсутність або наявність будь-якої непогашеної кредитної заборгованості) Надайте офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні |

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику тендеру іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою.

* Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

Правила та умови цього запиту

A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій

PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до подання цінових прпозицій, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію, відповідно до документації, Політик та Процедур РАТН. PATH залишає за собою право відхилити чи анулювати закупівлю на будь-якому етапі. Надсилаючи цінову пропозицію, постачальник погоджується надати право PATH провести подальшу перевірку інформації відповідально.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана PATH у цьому запиті, повинна розглядатися як конфіденційна. У разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на цей запит буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у запитах цінових пропозицій PATH, повинні заявити контактній особі щодо цього ЗЦП, яка вказана у цьому запиті, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів. Звернення до третіх сторін, залучених до проєкту, тендерної комісії або будь-якої іншої сторони вважатиметься конфліктом інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції. Усі повідомлення щодо цього запиту слід відправляти відповідним сторонам у PATH, вказаним у Розділі 5 B.

Г. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови, а також по суті пропозицій фінанлістів ЗЦП шляхом переговорів. Крім того, РАТН може прийняти частину компонентів або змінити кількість найменувань у пропозиції, якщо це прийнятно. До подальшого розгляду будуть прийняті лише пропозиції, які відповідають усім вимогам запиту. Пропозиції будуть перевірені на предмет повноти та відповідності вимогам щодо подання, зокрема своєчасності і надання всієї необхідної документації та інформації. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, неповні або такі, у яких відсутня необхідна інформація, можуть бути відхилені чи не будуть розглядатися під час подальшої оцінки пропозицій

Д. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідь на ЗЦП пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції. Оплата буде здійснена після погодження донором проєкту закупівлі обраних найменувань.

ДОДАТОК 1

до ЗЦП # 2026-062

Вимоги до цінової пропозиції

| № | Параметр |  | Специфікація |
| --- | --- | --- | --- |
| - Загальні інформація |  |  |  |
| 1.1 |  | Походження | Вказати |
| 1.2 |  | Національна приналежність постачальника | Вказати |
| 1.3 |  | Компанія-виробник обладнання | Вказати |
| 1.4 |  | Країна-виробник | Вказати |
| 1.5 |  | Модель | Вказати |
| - Загальні вимоги: |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |

| № з/п | Назва товару | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ендоскопічна стійка для ЗОЗ Львівської області | 1 | комплект. |

| № | Характеристики | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| Ендоскопічна стійка 1 комплект |  |  |  |
|  | Монітор | Наявність 1 шт. |  |
|  | Розмір екрану за діагоналлю, не менше | 31,5" |  |
|  | IPS матриця | наявність |  |
|  | Антивідблискове захисне скло | наявність |  |
|  | Вологозахист корпусу, не гірше: - передня панель – клас IP65 - задня панель – клас IP45 | наявність |  |
|  | Одночасне виведення до 4-х зображень на одному екрані | наявність |  |
|  | Сенсорні кнопки управління | наявність |  |
|  | Відео виходи, не менше | 12G-SDI(x1), 3G-SDI(x3), HDMI 2.0(x1), DVI (x1) |  |
|  | Яскравість, не менше | 550 кд/м2 |  |
|  | Контрастність, не менше | 1000:1 |  |
|  | Підтримка стандарту Rec.709 з гамма-кривою Gamma 2.2 для коректної передачі кольорів та тональних градацій зображення | наявність |  |
|  | Підтримка розширеного колірного простору BT.2020 | наявність |  |
|  | Кут огляду, не менше | 178⁰ |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 3840х2160 пікселів |  |
|  | Кількість кольорів, не менше | 1.07 млрд. |  |
|  | Вага, не більше | 13 кг |  |
|  | Головка камери | Наявність 1 шт. |  |
|  | 1CMOS 4К UHD сенсор | Наявність |  |
|  | Роздільна здатність, не менше | 3840х2160 пікселів |  |
|  | Діапазон глибини різкості, не менше | 3-200 мм |  |
|  | Програмовані кнопки на головці камери, не менше | 4 кнопок |  |
|  | Можливі функції на кнопках, не менше | Автоматичний баланс білого; ручний фокус+, ручний фокус-; запис відео; захоплення зображення; фіксація кадру (заморозка зображення); масштабування або зум (збільшення / зменшення) |  |
|  | Об’єктив із змінною фокусною відстанню, не гірше | 14 - 35 мм |  |
|  | Співвідношення сигнал/шум, не більше | 57 дБ |  |
|  | Клас вологозахисту, не гірше | IPX7 |  |
|  | Вага головки камери, не менше | 450 г |  |
|  | Довжина кабелю, не менше | 3 м |  |
|  | Блок керування камерою | Наявність 1 шт. |  |
|  | Вивід зображення у форматі: технологія 4к UHD (3840х2160 пікселів) | наявність |  |
|  | Сенсорний екран управління, розміром не менше | 7” |  |
|  | Відео виходи, не менше | HDMI 2.0 (x1), DVI(x1), 3G-SDI (x1), 3G-SDI(x4) (12G-SDIx1) |  |
|  | USB-інтерфейси, не менше | USB 3.0 (x1); USB 2.0 (x2) |  |
|  | Збереження фото та відео на USB-накопичувач: не менше 4 режимів якості | Наявність |  |
|  | Спеціальні алгоритми та функції покращення зображення, не менше: | функція покращення деталізації зображення; функція налаштування колірного тону зображення; режим придушення муарового ефекту; функція високого динамічного діапазону (HDR) |  |
|  | Функція електронного збільшення / зменшення зображення, не гірше: | Діапазон збільшення: ×1,0 – ×5,0 Діапазон зменшення: ×0,5 – ×1,0 |  |
|  | Функція автоматичного балансу білого (AWB) з пам'яттю останніх налаштувань | наявність |  |
|  | Підтримка хірургічних сценаріїв: блок камери повинен забезпечувати якісне зображення для: лапароскопії, торакоскопії, уретероскопії, гістероскопії, ЛОР, артроскопії та вентрикулоскопії | наявність |  |
|  | Розміри блоку керування камерою, не більше | 410 х 360 х 120 мм |  |
|  | Джерело світла | Наявність 1 шт. |  |
|  | Тип джерела світла | світлодіодне (LED) |  |
|  | Вбудований захист від перегріву | наявність |  |
|  | Термін служби світлодіодів, не менше | 60 000 годин |  |
|  | Діапазон температури кольору, не гірше: | 3000-7000 К |  |
|  | Регулювання яскравістю джерела світла, не менше: | 7 рівнів |  |
|  | Індикатор налаштування та регулювання інтенсивності світла | наявність |  |
|  | Сенсорний екран для управління, розміром не менше | 7” |  |
|  | Індекс передачі кольору (CRI), не гірше | 90 |  |
|  | Розміри джерела світла, не більше | 410 х 360 х 110 мм |  |
|  | Високопродуктивний світловодний кабель, довжина 3 м, Ø 4.8мм | 1 шт. |  |
|  | Інсуфлятор | Наявність 1 шт. |  |
|  | Мікропроцесорне управління | Наявність |  |
|  | Режими газопостачання, не менше: | від газового балона з CO2; від центральної системи газопостачання |  |
|  | Максимальна швидкість подачі газу, не менше | 45 л/хв |  |
|  | Налаштування тиску з точністю 1 мм рт. ст., не гірше | 0 ÷ 30 мм рт. ст. |  |
|  | Інтегрована система підігріву газу | Наявність |  |
|  | Автоматична самоперевірка | Наявність |  |
|  | Цифрова індикація, не гірше: | Індикатор подачі газу; тиск пацієнта/встановлений тиск (мм рт. ст.); кількість введеного газу (л); відображення потоку газу (л/хв); функція підігріву газу; індикація коду помилки на дисплеї |  |
|  | Безперервний контроль внутрішньочеревного тиску з автоматичним захистом від надлишкового тиску | Наявність |  |
|  | Режими інсуфляції, не менше 2-х режимів: - використання голки (попередня інсуфляція) для голки Вереша - використання троакара (основна інсуфляція) для інструментів з високим потоком | Наявність |  |
|  | Підігріваючий елемент для інсуфлятора, автоклавований | Наявність |  |
|  | Шланг високого тиску, DIN роз'єм | 1 шт. |  |
|  | Розміри та вага інсуфлятора, не більше | 355 х 105 х 255 мм 7 кг |  |
|  | Універсальна мультифункціональна аспіраційно-ірригаційна помпа | Наявність 1 шт. |  |
|  | Універсальна система управління рідиною, яка легко налаштовується, для артроскопічних, лапароскопічних, уретероскопічних, гістероскопічних процедур | Відповідність |  |
|  | Спеціалізоване налаштування для використання в лапароскопії | Наявність |  |
|  | Регульований діапазон потоку, не гірше | Лапароскопія: 0.1–2.2 л/хв Артроскопія: 0.1–2.0 л/хв Гістероскопія 0,1–0,5 л/хв Уретроскопія 0.1–1.0 л/хв |  |
|  | Тиск аспірації, не гірше | - 480 мм рт.ст |  |
|  | Діапазон тиску, що підтримується, не гірше | Артроскопія 10–150 мм рт.ст Гістероскопія 10–200 мм рт.ст Уретроскопія 10–150 мм рт.ст |  |
|  | Розміри та вага помпи, не більше | 360 х 140 х 360 мм 8,5 кг |  |
|  | Бездротова педаль із зарядним пристроєм | Наявність |  |
|  | Набір іригаційних трубок, багаторазовий, автоклавується | Наявність |  |
|  | Набір аспіраційних трубок, багаторазовий, автоклавується | Наявність |  |
|  | Електрохірургічний апарат | Наявність 1 шт. |  |
|  | Електрохірургічний апарат повинен бути призначений для виконання електрохірургічного втручання. В основі його дії повинен бути принцип діатермії універсальної, що заключається у пропусканні струму високої частоти | Відповідність |  |
|  | Генератор електрохірургічний високочастотний: |  |  |
|  | Апарат повинен бути оснащений виходом типу CF (плаваючим), що дозволить його застосування при операціях на центральній нервовій системі та серці | Наявність |  |
|  | Апарат повинен дозволяти виконувати процедури розсічення та коагуляції при відкритому оперативному втручанні, мати можливість застосування разом з лапароскопом та фіброскопом та працювати на органах, наповнених рідинами | Відповідність |  |
|  | Апарат повинен мати не менше двох монополярних 3-контактних роз’ємів та не менше одного 2-контактного біполярного роз’єму | Наявність |  |
|  | Прилад повинен бути оснащений системою безперервного контролю приєднання нейтрального електроду. При недостатньому приляганні нейтрального електрода повинен вмикатися звуковий сигнал та блимати лінійний індикатор – не менше 8 рівнів оптичної сигналізації | Відповідність |  |
|  | Основні режими роботи: - Чистий монополярний розріз – без гемостазу - потужність не менше | 400 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | - Змішаний монополярний розріз 1 – з гемостазом - потужність не менше | 180 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | - Змішаний монополярний розріз 2 – з гемостазом - потужність не менше | 150 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | - Змішаний монополярний розріз 3 – з гемостазом - потужність не менше | 150 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | Монополярний урологічний розріз у рідкому середовищі - потужність не менше | 400 Вт, при опорі 200 Ом, не менше 9 рівнів розсічення |  |
|  | Монополярний ендоскопічний розріз з перемінною подачею струму коагуляції та різання та автоматичним регулюванням потужності - потужність не менше | 400 Вт, не менше 9 рівнів тканьового ефекту |  |
|  | М’яка монополярна коагуляція - потужність не менше | 180 Вт, при опорі 50 Ом |  |
|  | Посилена монополярна коагуляція - потужність не менше | 180 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | Спрей коагуляція - безконтактна - потужність не менше | 80 Вт, при опорі 1250 Ом |  |
|  | Змішана коагуляція - потужність не менше | 180 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | Біполярна коагуляція - потужність не менше | 120 Вт, при опорі 50 Ом, з функцією Автостарт та Автостоп |  |
|  | Чистий біполярний розріз - потужність не менше | 150 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | Змішаний біполярний розріз - потужність не менше | 150 Вт, при опорі 200 Ом |  |
|  | Урологічний біполярний розріз - потужність не менше | 400 Вт |  |
|  | Усі налаштування повинні зберігатись у пам’яті апарату і мати можливість відновлення шляхом вибору програми на дисплеї. | Відповідність |  |
|  | Самотестування приладу та інструментів при увімкненні апарату – при виявленні помилки на дисплеї повинно з’являтись повідомлення з кодом помилки. | Відповідність |  |
|  | Апарат повинен мати клас захисту електробезпеки не менше CF I. | Відповідність |  |
|  | Апарат повинен бути оснащений системою контролю перевантаження – при перевантаженні апарату повинен вмикатись звуковий сигнал та світловий індикатор перевантаження. | Відповідність |  |
|  | Подвійна ножна педаль для управління | 1 шт. |  |
|  | Нейтральний багаторазовий електрод для дорослих | 1 шт. |  |
|  | Стійка для обладнання: | Наявність 1 шт. |  |
|  | 4 колеса, не менше 2-ох з гальмами | Наявність |  |
|  | З поворотним кронштейном для монітора | Наявність |  |
|  | Кількість рухомих шухляд, не менше | 1 |  |
|  | Кількість полиць, не менше | 4 |  |
|  | Тримачі для камери, не менше | 2 |  |
|  | Вбудована електрична розетка для підключення обладнання | Наявність |  |
|  | Лапароскопічний інструментарій |  |  |
|  | Лапароскоп 4к UHD, 30°, довжина 330 мм, Ø 10.0 мм | 1 шт |  |
|  | Троакар з силіконовим клапаном, розбірний, гвинтова канюля, посилена вуглецевим волокном, Ø 5,5 мм | 2 шт |  |
|  | Троакар з силіконовим клапаном, розбірний, гвинтова канюля, посилена вуглецевим волокном, Ø 11 мм | 2 шт |  |
|  | Силіконовий змінний клапан, Ø 5,5 мм (1 уп-5 шт) | 1 уп |  |
|  | Силіконовий змінний клапан, Ø 11.0 / 12.5 мм (1 уп-5 шт) | 1 уп |  |
|  | Троакар з багатофункціональним клапаном розбірний Ø 5.5 мм, гладка канюля | 2 шт |  |
|  | Троакар з багатофункціональним клапаном розбірний Ø 11.0 мм, гладка канюля | 2 шт |  |
|  | Обтуратор, трикутний/пірамідальний наконечник, Ø 5.5 мм | 2 шт |  |
|  | Обтуратор, трикутний/пірамідальний наконечник, Ø 11 мм | 2 шт |  |
|  | Відкидний редуктор, Ø 11.0 до 5.5 мм | 2 шт |  |
|  | Ущільнюючий ковпачок для троакару Ø 5.5 мм (1уп-10 шт) | 1 уп |  |
|  | Ущільнюючий ковпачок для троакару Ø 11 мм (1уп-10 шт) | 1 уп |  |
|  | Затискач ендоскопічний, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Щипці дисекційні тип Maryland, довжина 330 мм Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Щипці захоплюючі тип Johan, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Ножиці тип Metzenbaum, вигнуті бранші, з керамічним покриттям, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Тубус для монополярних інструментів, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 4 шт |  |
|  | Посилена вуглепластикова рукоятка для монополярних інструментів без кремальєри | 2 шт |  |
|  | Посилена вуглепластикова рукоятка для монополярних інструментів із універсальною кремальєрою | 2 шт |  |
|  | Механізм швидкого блокування, що дозволяє збирати та розбирати інструмент за лічені секунди | Відповідність |  |
|  | Зручний порт на рукоятці для підключення HF-кабелю під кутом 45° | Відповідність |  |
|  | Електрод тип шпатель, монополярний, Ø 5 мм, довжина 330 мм | 2 шт |  |
|  | Електрод тип L-гачок, монополярний, Ø 5 мм, довжина 330 мм | 1 шт |  |
|  | Біполярні захоплюючі щипці Maryland, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Ножиці біполярні, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Тубус для біполярних знімних інструментів, довжина 330 мм, Ø 5.0 мм | 2 шт |  |
|  | Рукоятка для біполярних знімних інструментів | 2 шт |  |
|  | Осьовий голкотримач, кутова ручка, бранші вигнуті вліво, 330 мм, Ø 5.0 мм, голкотримач виготовлений з легких сплавів з вагою менше 120 грам | 1 шт |  |
|  | Ендоскопічний кліпаплікатор для кліпс розмір M-L, довжина 330 мм, Ø 10.0 мм | 1 шт |  |
|  | Кліпси, розмір M-L, 6 шт. в картриджі, 20 картриджів в коробці/упаковці (120 шт.) | 3 уп. |  |
|  | Комплект трубок для аспірації та іригації Ø 5.0 та Ø 10.0 мм | 1 шт |  |
|  | Голка Verres, довжина 120 мм | 1 шт |  |
|  | Монополярний кабель Ø 4.0 мм, 3 м | 2 шт |  |
|  | Біполярний кабель, 3.0м | 2 шт |  |
|  | Інструментарій для торакоскопії |  |  |
|  | Гнучкий троакар з обтуратором, гвинтовий, довжина 70 мм, Ø 11 мм | 2 шт |  |
|  | Овальні фенестровані щипці для легень тип Foerster, бранші вигнуті вліво, довжина 235 мм, Ø 7 мм, кільцева рукоятка з кремальєрою | 1 шт |  |
|  | Затискач тип D’Amico DeBakey, довжина 254 мм, Ø 10 мм, кільцева рукоятка з кремальєрою | 1 шт |  |
|  | Затискач тип Harken, довжина 250 мм, Ø 10 мм, кільцева рукоятка без кремальєри | 1 шт |  |
|  | Ножиці тип Metzenbaum, вигнуті, тупі, довжина 195 мм, Ø 10 мм, кільцева рукоятка | 1 шт |  |
|  | Всмоктувальна трубка D'Amico, прямий наконечник, довжина 320 мм, Ø 10 мм | 1 шт |  |
|  | Мікроножиці вигнуті, із спеціалізованою рукояткою для проведення делікатної дисекції у найвужчих грудних просторах з мінімальним зусиллям активації інструмента, довжина 250 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
|  | Затискач тип DeBakey, прямий, із спеціалізованою рукояткою для проведення делікатної дисекції у найвужчих грудних просторах з мінімальним зусиллям активації інструмента, довжина 250 мм, Ø 5.0 мм | 1 шт |  |
| 11 | Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування |  |  |
| 12 | Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні. Учасник повинен надати копії сертифікатів (або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні |  |  |
| 13 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки. |  |  |
| 14 | Поставка обладнання, його монтаж, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію мають бути завершені не пізніше 15 серпня 2026 року. Навчання персоналу роботі з обладнанням входить до вартості поставки та здійснюється до моменту введення обладнання в експлуатацію. |  |  |
| 15 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався в якості демонстраційного зразка. Гарантійний термін дорівнює 12 місяців з дати поставки за виключенням витратних матеріалів (на підтвердження надається гарантійний лист). |  |  |

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 2

до ЗЦП # 2026-062

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 3

до ЗЦП # 2026-062

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

| №. | Складова/найменування [Ендоскопічна стійка] | Опис складової/найменування | Дата доставки | Вартість одиниці без ПДВ [US$] | Загальна вартість за найменування без ПДВ [US$] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції [US$] |  |  |  |  |  |

Підпис _______________

Дата