Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.

1.3. Від ______________________________________(повне найменування постачальника)

Учасник тендеру може подати пропозицію на будь-який товар.

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

| Назва товару | Кількість(шт) | Характеристики | Опис запропонованого товару |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрохірургічна система для різання тканин та коагуляції або еквівалент | 1 | Технічні характеристики: - Електрохірургічна система для виконання відкритих та малоінвазивних хірургічних втручань із використанням монополярних та біполярних режимів роботи. - Максимальна вихідна потужність у монополярних режимах - не менше 300 Вт. - Максимальна вихідна потужність у біполярних режимах - не менше 200 Вт. - Наявність режимів монополярного різання та монополярної коагуляції. - Наявність режимів біполярного різання та біполярної коагуляції. - Можливість налаштування параметрів роботи відповідно до клінічних потреб користувача. - Наявність спеціалізованих режимів або технологій для роботи з різними типами тканин. - Наявність спеціалізованих режимів або технологій для виконання ендоскопічних втручань. - Автоматичне регулювання вихідної потужності залежно від характеристик тканин або еквівалентна технологія. - Наявність системи моніторингу контакту нейтрального електрода для забезпечення безпеки пацієнта. - Наявність функції самодіагностики апарата. - Автоматичне розпізнавання підключених інструментів або еквівалентна функція. - Можливість збереження користувацьких налаштувань та програм роботи. - Візуальна та звукова індикація режимів роботи та стану системи. - Кольоровий дисплей для відображення параметрів роботи. - Живлення від мережі 220–240 В, 50/60 Гц. - Клас електробезпеки та ступінь захисту відповідно до чинних міжнародних стандартів для медичних виробів. |  |
| Безтіньова світлодіодна операційна лампа однокупольна або еквівалент | 1 | Технічні характеристики: - Призначена для загальнохірургічного та малоінвазивного (у тому числі ендоскопічного) освітлення операційного поля. - Світлодіодне (LED) джерело світла. - Регулювання інтенсивності освітлення в діапазоні не менше 60 000 – 140 000 люкс. - Колірна температура з можливістю регулювання не менше ніж у трьох режимах в діапазоні від 3 500 К до 5 000 К. - Діаметр світлового поля з можливістю регулювання. - Глибина освітлення не менше 1 000 мм. - Наявність режиму для ендоскопічних втручань або еквівалентної функції. - Плавне регулювання яскравості освітлення. - Можливість позиціонування купола в різних площинах для налаштування оптимального освітлення операційного поля. - Термін служби світлодіодних елементів не менше 40 000 годин. - Загальна споживана потужність не більше 100 Вт. - Настінне, стельове або мобільне виконання відповідно до запропонованої комплектації виробника. Обладнання повинно забезпечувати рівномірне безтіньове освітлення операційного поля та бути придатним для використання в умовах операційної. |  |
| Електрохірургічний високочастотний апарат для коагуляції, різання та зварювання біологічних тканин або еквівалент | 1 | Технічні характеристики: - Технологія високочастотної електрохірургії з функціями різання, коагуляції та зварювання біологічних тканин або еквівалентна технологія. - Наявність режимів: - різання; - коагуляції; - ручного зварювання тканин; - автоматичного зварювання тканин. - Наявність попередньо встановлених програм або налаштувань для різних клінічних сценаріїв. - Можливість одночасного підключення не менше 2 хірургічних інструментів. - Робоча частота високочастотного впливу не менше 400 кГц. - Наявність регулювання параметрів енергетичного впливу. - Максимальна вихідна потужність не менше 300 Вт. - Автоматичний або програмний контроль процесу зварювання тканин. - Робота з різними типами біологічних тканин та в широкому діапазоні електричного навантаження. - Час готовності до роботи після ввімкнення не більше 10 секунд. - Можливість тривалої роботи в умовах Комплектація: - електронний блок керування; - ножна педаль; - кабель живлення; - не менше 2 біполярних інструментів або затискачів; - кабелі для підключення інструментів; |  |
| Санаційний відеобронхоскоп для відділення анестезіології та інтенсивної терапії (реанімації) або еквівалент | 1 | Основні технічні характеристики - Портативна відеобронхоскопічна система. - Призначена для санації трахеобронхіального дерева, діагностичних процедур та забезпечення складної інтубації дихальних шляхів. - Наявність монітора для візуалізації, збереження та передачі зображень і відео. - Діагональ дисплея - не менше 3,5 дюйма. - Частота оновлення зображення – не менше 30 кадрів/сек. - Наявність функцій: - автоматичного балансу білого; - стоп-кадру; - фотофіксації; - відеофіксації; - перегляду збережених матеріалів безпосередньо на моніторі. - Наявність внутрішньої пам'яті для збереження фото- та відеоматеріалів. - Можливість передачі даних на зовнішні пристрої. - Можливість підключення до зовнішнього монітора або дисплея. - Акумуляторне живлення з автономною роботою не менше 4 годин. Характеристики бронхоскопа - Відеосенсор CMOS або еквівалентної технології. - Наявність системи захисту від запотівання оптики. - Наявність кнопок керування на руків'ї. - Наявність робочого (інструментального) каналу та каналу аспірації. - Робоча довжина бронхоскопа – не менше 600 мм. - Зовнішній діаметр дистального кінця – не більше 5,5 мм. - Діаметр інструментального каналу – не менше 2,6 мм. - Кут огляду – не менше 100°. - Глибина різкості – не менше 3–50 мм. - Кут відхилення дистального кінця: - вгору – не менше 160°; - вниз – не менше 130°. - Вбудоване світлодіодне (LED) джерело світла. - Можливість проведення аспірації секрету під час процедури. Комплектація - Відеобронхоскоп. - Монітор/процесор. - Зарядний пристрій. - Тестер герметичності. - Набір для очищення та догляду. - Щітки для очищення каналів. - Транспортний кейс. - Мобільна стійка або візок для розміщення обладнання. |  |
| Автоматичний пристрій для подачі та підготовки зразків (автосамплер) для лабораторних досліджень або еквівалент | 1 | Основні технічні характеристики: - Автоматизована система подачі та підготовки лабораторних зразків для роботи у складі аналітичних лабораторних комплексів. - Роботизована система позиціонування проб із переміщенням по трьох осях (X, Y, Z). - Автоматичний відбір та введення зразків. - Наявність системи промивання дозувального вузла для мінімізації перехресної контамінації зразків. - Можливість роботи з лабораторними віалами та планшетами. - Високоточне дозування малих об'ємів зразків. - Наявність шприцевої системи дозування. - Можливість підтримання контрольованих температурних умов зберігання зразків або підключення відповідного охолоджувального модуля. - Інтеграція з програмним забезпеченням для керування аналітичним процесом та збору даних. - Наявність мережевого інтерфейсу для підключення до аналітичного обладнання та лабораторних інформаційних систем. - Можливість автоматичного виконання серій аналізів без постійного втручання оператора. - Призначення для використання у клінічних та лабораторних дослідженнях, у тому числі в складі хроматографічних та мас-спектрометричних систем. Комплектація: - Основний модуль автосамплера. - Комплект необхідних кабелів та з'єднувальних елементів. - Програмне забезпечення - Документація користувача. - Усі необхідні компоненти для введення обладнання в експлуатацію. |  |
| Ультразвукова діагностична система експертного класу на три датчики або еквівалент | 1 | Основні вимоги: - Мобільна ультразвукова діагностична система експертного класу на візку. - Кількість активних портів для підключення датчиків – не менше 4. - Наявність сучасних технологій покращення візуалізації тканин, пригнічення шумів, гармонічної візуалізації, покращення контурів та просторового компаундування зображення. - Режими сканування: - B-режим; - M-режим; - кольоровий доплер; - енергетичний доплер; - імпульсно-хвильовий доплер (PW); - постійно-хвильовий доплер (CW); - тканинний доплер; - панорамне сканування; - еластографія; - 3D/4D візуалізація. - Можливість одночасного використання комбінованих режимів сканування. - Вбудовані пакети розрахунків та вимірювань для абдомінальних, кардіологічних, судинних, акушерсько-гінекологічних та загальноклінічних досліджень. - Багатомовний інтерфейс користувача. Монітор та панель керування: - Монітор високої роздільної здатності з діагоналлю не менше 21 дюйма. - Сенсорна панель керування з діагоналлю не менше 12 дюймів. - Регулювання висоти та положення панелі керування. - Наявність клавіатури та трекболу. - Можливість збереження індивідуальних налаштувань користувачів та пресетів досліджень. Зберігання та передача даних: - SSD накопичувач ємністю не менше 500 ГБ. - Можливість збереження статичних зображень та відеокліпів. - Експорт даних через USB. - Підтримка DICOM. - Наявність мережевого інтерфейсу Ethernet. Датчики у комплекті: - Конвексний датчик для абдомінальних досліджень з діапазоном частот не вужче 2–5 МГц. - Лінійний датчик для дослідження судин, поверхневих структур та опорно-рухового апарату з діапазоном частот не вужче 5–12 МГц. - Фазований датчик для кардіологічних досліджень з діапазоном частот не вужче 1–5 МГц. Загальні характеристики: - Живлення від мережі 100–240 В, 50/60 Гц. - Наявність вбудованого резервного живлення або акумуляторної системи для короткочасної автономної роботи. - Можливість підключення принтера та периферійних пристроїв. - Можливість подальшого розширення системи додатковими типами датчиків. - Комплект поставки повинен включати всі необхідні аксесуари та програмне забезпечення для повноцінної експлуатації обладнання. |  |

Підпис ________________________                                                                                                    Печатка _________________________________