Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, в межах діяльності Консорціуму TERA, що був створений БФ «Team4UA», за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

1.3. Від ______________________________________(повне найменування постачальника)

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

| Назва товару | Характеристики | Опис запропонованого товару |
| --- | --- | --- |
| Портативна система ультразвукової діагностики (POCUS) | Комплект - Датчик - портативний міні-ехограф універсальний, що працює через WIFI та через USB з смартфоном, планшетом та комп’ютером (ноутбуком та стаціонарним). Сумісний з операційними системами Apple iOS, AndroYde, Windows. Програмне забезпечення. Три типи сканування: лінійне, конвексне та секторне (для кардіології). Три типи сканування: лінійне, конвексне та секторне (для кардіології). Кількість елементів - не менше 192 Глибина низькочастотного сканування: не менше 30см. Глибина високочастотного сканування: не менше 10см. Ширина лінійної сканівної поверхні - не більше 30мм. Режими візуалізації: двовимірний (В), ТМ, Допплер імпульсно-хвильовий (PW), кольоровий (Color), енергетичний (PDI).Режими візуалізації, двовимірний (В), ТМ, Допплер імпульсно-хвильовий (PW), кольоровий (Color), енергетичний (PDI).Документ, що підтверджує наявність сервісного центру виробника або сертифікованого виробником сервісного центру на території України для забезпечення гарантійного та післягарантійного ремонту/обслуговування. Планшет: сумісність із датчиком УЗД |  |
| Стерилізатор (автоклав) 80-100 л | Об'єм стерилізаційної камери, дм3- 100 л. Діаметр камери стерилізації, мм- 400 Глибина камери стерилізації, мм - 850 Кількість основних режимів стерилізації - не менше 2 Наявність режиму стерилізації при температурі 121°С та 134°С або еквівалентних режимів відповідно до стандартів Потужність, кВт, не більше- 12,5 Живлення-380 В, 50 Гц |  |
| Стерилізатор (автоклав) 23 л | Об’єм камери 23 л Матеріал камери: нержавіюча сталь (для медичних цілей) Максимальний тиск 2.2- 2.5 бар (250 кПа) або більше Максимальний тиск вакууму -0.9 бар (-90 кПа) або більше Робочий тиск/температура 1.1~1.3 бар (110–130 кПа) / 121~122 ℃ ;або більше 2.1~2.3 бар (210–230 кПа) / 134~135 ℃, або більше Програми Для неупакованих інструментів - тиск / температура: 134°С / 210 кПа - вакуумування: 1 раз - тривалість стерилізації: 4 хв-10 хв - тривалість сушки: 9 хв-15 хв Для інструментів у пакуванні - температура / тиск: 134°С / 210 кПа Для матеріалів підвищеного інфекційного ризику (Prion) - температура / тиск: 134°С / 210 кПа Для текстильних виробів (бавовна, тканина) - температура / тиск: 121°С / 110 кПа |  |
| Стерилізаційні бокси для інструментів | Тип: коробка стерилізаційна кругла Об’єм: 9 л Матеріал: медична нержавіюча сталь Діаметр: до 290 мм Висота: близько 160 мм Наявність фільтра: так Тип стерилізації: парова, повітряна Стійкість до багаторазової стерилізації Кришка з надійною фіксацією |  |
| Холодильник для банку крові | Тип вертикальний Корисний об'єм (л.) не менше 170 Продуктивність Температурний режим ﹾС 4 ±1 Температура зовнішнього середовища ﹾС +16…+32 Продуктивність охолодження ﹾС `+4 Кліматичний клас N Контролер мікропроцесор Дисплей цифровий Холодильні елементи Компресор 1 Охолодження повітряне Розморожування автоматичне Структура Кошики для контейнерів з кров'ю не менше 9 Вміщує кількість контейнерів з кров'ю по 450 мл. не менше 100 Дверний замок з ключем так Резервний акумулятор так |  |
| Пацієнтський монітор (багатопараметричний монітор) | Базова кофігурація Моніторинг ЕКГ (ECG) 3 або 5 відведень (ЧСС, аналіз ST сегменту, аналіз аритмій) Діапазон вимірювання частоти дихання (RESP) 6 -150 дих/хв Діапазон вимірювання SpO2 0%~100%; Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR) 25~250 уд/хв Вимірювання параметрів НІАТ (NIBP). Систолічний тиск, Діастолічний тиск, Середній тиск Режими вимірювання параметрів НІАТ (NIBP). Ручний, Авто, Ттривалий Температура (TEMP) 0 - 50 оС |  |
| Інфузійний насос | Тип: шприцевий насос Кількість каналів: не менше 1 Сумісність зі шприцами: 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл Швидкість інфузії: 50/60 мл: 0,1–1500 мл/год 30 мл: 0,1–900 мл/год 20 мл: 0,1–600 мл/год 10 мл: 0,1–400 мл/год Діапазон швидкості: не вужчий ніж 0,1–1500 мл/год Живлення: Вбудований акумулятор Можливість безперервної роботи від акумулятора |  |
| Електрохірургічний апарат (коагулятор) | Тип активації: ножний перемикач та ручна електрохірургічна ручка-перемикач Режими різання: Максимальна вихідна потужність – не менше 300 Вт. Робоча частота генератора – в діапазоні 300–500 кГц. Наявність монополярного та біполярного режимів роботи. Наявність щонайменше двох режимів різання з різними характеристиками впливу на тканини (чисте різання та різання з коагуляцією). Наявність щонайменше двох режимів монополярної коагуляції (глибока коагуляція та форсована/поверхнева коагуляція). Наявність режиму біполярної коагуляції. Наявність режиму біполярного різання або еквівалентного режиму для роботи з біполярними інструментами. Можливість герметизації (коагуляції) судин за допомогою біполярного режиму. |  |
| Медичний відсмоктувач (аспіратор) | Кінцеве значення негативного тиску не менше 0,075 МПа Обсяг регулювання негативного тиску 0,02 МПа ～кінцеве значення негативного тиску Швидкість відведення повітря не більше 15 л/хв Резервуар не більше 1000 мл, 1 шт Джерело живлення ~100-240 В, 50 Гц /60 Гц або DC12V з акумулятором Вхідна потужність не більше 90VA Рівень звуку не більше 60 дБ (A) Тип насоса: поршневий або еквівалент, що забезпечує необхідні параметри відсмоктування |  |

Підпис ________________________                                                                                                    Печатка _________________________________