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[bookmark: _Hlk231372136]Номер запиту цінової пропозиції (ЗЦП): # UA 2026-055
Для: Пересувна С-арочна рентгенівська діагностична система для операційних загального призначення (для проведення рентгеноскопічної та рентгенографічної діагностики під час виконання операцій та малоінвазивних інтервенційних втручань)
Графік
	Оголошення ЗЦП
	16 липня 2026 року

	Термін подання цінової пропозиції 
	23 липня 2026 року

	Повідомлення претендентам про рішення 
	30 липня 2026 року


Примітка: PATH залишає за собою право змінювати графік, за потреби. Про будь-які зміни всім учасникам буде одночасно повідомлено електронним листом.
Інформація про ділову практику PATH 
PATH — це некомерційна організація, що працює заради досягнення рівних можливостей для здоров’я людей у всьому світі. Маючи понад 40 років досвіду у налагодженні багатосекторального партнерства, а також експертні знання в галузі науки, економіки, технологій, адвокації та десятків інших напрямків діяльності, PATH розробляє та розширює запровадження інноваційних рішень для вирішення найбільш нагальних проблем охорони здоров'я у світі. Відвідайте наш вебсайт www.path.org, щоб дізнатися більше.

Мета запиту цінових пропозицій
Організатор: РАТН, організатор запиту цінових пропозицій, впроваджує проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується урядом США, метою якого є зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на ТБ, лікарсько-стійкий ТБ (ЛС-ТБ) і ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. 
[bookmark: _Toc512177895]Вимоги до цінової пропозиції, ціноутворення і вартості
Вимоги до цінової пропозиції для закупівлі пересувної С-арочної рентгенівської діагностичної системи для операційних загального призначення (для проведення рентгеноскопічної та рентгенографічної діагностики під час виконання операцій та малоінвазивних інтервенційних втручань) викладено у Додатку 1.
Технічні умови: Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Товари, що походять зі США, є допустимими до участі та запрошуються до подання пропозицій. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться у ній під час закупівлі, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальників товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі).  “Передова країна, що розвивається” означає ту, що Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.
Будь ласка, вкажіть вартість у, Додатку 3. Вартість потрібно розбити на складові, і також потрібно включити в таблицю детальний опис кожної складової разом з відповідним терміном доставки і вартістю. Вкажіть супутні послуги, що стосуються поставки. Вкажіть такі подробиці, як тренінг для користувачів, вартість обслуговування щонайменше протягом 12 місяців, гарантії, тестування, вартість доставки та вантажних перевезень, страхування, умови оплати (якщо не стандартні, як оплата після доставки) та будь-які інші, пов'язані із постачанням, витрати. Ціни мають бути вказані в доларах США, по курсу обміну НБУ на дату подання цінової пропозиції, оплату буде здійснено у гривні.
Вимоги до подання
A. Загальна інформація про постачальника
Постачальники повинні заповнити Додаток 2 – форму «Інформація про постачальника» і надати загальну інформацію про свою організацію, зокрема інформацію про контакти та довідкову інформацію про компанію. Заповнений Додаток 2 повинен бути включений у пакет пропозиції.
Б. Контактні особи в PATH
Технічний/програмний менеджер: Шукатка Володимир, tenders@path.org  
Асистентка із закупівель: Юдіна Оксана, tenders@path.org 
В. Термін подання цінової пропозиції: 24 липня 2026 року до 17:00 
Пропозиції потрібно надіслати електронною поштою на вказані вище адреси. У темі електронного листа має бути вказано: ЗЦП # UA 2026-055 [назва Вашої компанії]. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.
Г. Завершення процесу: Заявникам буде повідомлення про рішення PATH відповідно до графіку в пункті 1 Укладання договору на постачання здійснюється після узгодження правил та умов, викладених у цьому запиті, а також успішного обговорення усіх правил та умов, пов’язаних з виконанням цієї роботи. 
Д. Кваліфікація
Загальні вимоги:
Будуть розглядатися пропозиції приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців (ФОП) як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників податку на додану вартість (ПДВ).
Зверніть увагу, претенденти повинні заявити в своїй пропозиції про те, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від сплати ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від сплати ПДВ*.  
Відповідний вид економічної діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1 обладнання. 

	Кваліфікаційні критерії
	Підтверджуючі  документи 
(завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи)

	Приватні підприємства, акціонерні товариства, ТОВ, ФОП відповідно до законодавста України.
	1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
1. Підтвердження відсутності боргів щодо сплати податків.
1. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»).


	Досвід виконання подібних договорів або подібної роботи протягом останніх 24-36 місяців:

	      Документальні підтвердження надаються 
      у довільній формі посилання на основні 
      успішні договори

	Загальна інформація про компанію 
	      Заповнений Додаток 2



	Фінансова спроможність



Наявність обладнання в Україні          
	      Копія документа, що підтверджує фінансовий стан компанії (довідка, видана обслуговуючим банком(ами), що підтверджує відсутність або наявність будь-якої непогашеної кредитної заборгованості)

      Надайте офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні




Примітка:
Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику тендеру іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою.

* Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.
Правила та умови цього запиту
A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій
PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до подання цінових прпозицій, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію, відповідно до документації, Політик та Процедур РАТН. PATH залишає за собою право відхилити чи анулювати закупівлю на будь-якому етапі. Надсилаючи цінову пропозицію, постачальник погоджується надати право PATH провести подальшу перевірку інформації відповідально.
Б. Конфіденційність
Вся інформація, надана PATH у цьому запиті, повинна розглядатися як конфіденційна. У разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на цей запит буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.
В. Повідомлення про конфлікт інтересів
Постачальники, які беруть участь у запитах цінових пропозицій PATH, повинні заявити контактній особі щодо цього ЗЦП, яка вказана у цьому запиті, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів. Звернення до третіх сторін, залучених до проєкту, тендерної комісії або будь-якої іншої сторони вважатиметься конфліктом інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції. Усі повідомлення щодо цього запиту слід відправляти відповідним сторонам у PATH, вказаним у Розділі 5 B.
Г. Прийняття
Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови, а також по суті пропозицій фінанлістів ЗЦП шляхом переговорів. Крім того, РАТН може прийняти частину компонентів або змінити кількість найменувань у пропозиції, якщо це прийнятно. До подальшого розгляду будуть прийняті лише пропозиції, які відповідають усім вимогам запиту. Пропозиції будуть перевірені на предмет повноти та відповідності вимогам щодо подання, зокрема своєчасності і надання всієї необхідної документації та інформації. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, неповні або такі, у яких відсутня необхідна інформація, можуть бути відхилені чи не будуть розглядатися під час подальшої оцінки пропозицій
Д. Дійсність пропозиції    
Надіслані у відповідь на ЗЦП пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції. Оплата буде здійснена після погодження донором проєкту закупівлі обраних найменувань.
















ДОДАТОК 1 
до ЗЦП # UA 2026-055
Вимоги до цінової пропозиції

	№
	Параметр
	Специфікація

	

	1. Загальні інформація

	1.1
	Походження
	Вказати

	1.2
	Національна приналежність постачальника 
	Вказати

	1.3
	Компанія-виробник обладнання
	Вказати

	1.4
	Країна-виробник
	Вказати

	1.5
	Модель
	Вказати



	№ з/п
	Назва товару
	Кількість
	Одиниця виміру

	1
	Пересувна С-арочна рентгенівська діагностична система для операційних загального призначення (для проведення рентгеноскопічної та рентгенографічної діагностики під час виконання операцій та малоінвазивних інтервенційних втручань) для ЗОЗ Львівської області
	1
	шт.



	№
	Медико-технічні вимоги
	Значення
	Відповідність

	1. Технічні характеристики С-арки:

	1.1
	глибина С-арки
	Не менше 710 мм
	

	1.2
	вільна зона С-арки
	Не менше 910 мм
	

	1.3
	діапазон орбітального повороту С-арки
	Не менше 146°
	

	1.4
	відстань від джерела випромінювача до приймача
	Не менше  1110 мм
	

	1.5
	діапазон повороту С-арки в горизонтальній площині
	Не менше ±240°
	

	1.6
	діапазон повороту С-арки відносно вертикальної площини (маятник) 
	Не менше ±10,5°
	

	1.7
	діапазон горизонтального пересування С-арки
	Не менше 200 мм
	

	1.8
	діапазон вертикального пересування С-арки
	Не менше 400 мм
	

	1.9
	дозиметричний пристрій
	Наявність
	

	1.10
	лазерний центратор 
	Наявність
	

	2. Технічні характеристики рентгенівського генератора та блоку рентгенівської трубки:

	2.1
	тип рентгенівського генератору 
	Високочастотний  
	

	2.2
	частота генератора 
	Не менше 40 кГц
	

	2.3
	потужність рентгенівського генератора
	Не менше 20 кВт
	

	2.4
	максимальна напруга при флюороскопії
	Не менше 120 кВ
	

	2.5
	максимальна напруга при рентгенографії
	Не менше 120 кВ
	

	2.6
	максимальний струм при імпульсній флюороскопії
	Не менше 35 мА
	

	2.7
	максимальний струм при цифровій рентгенографії
	Не менше 200 мА
	

	2.8
	максимальний струм в режимі кінопетля
	Не менше 100 мА
	

	2.9
	тип аноду рентгенівської трубки
	Обертовий
	

	2.10
	швидкість обертання аноду 
	Не менше 3000 обертів/хв.
	

	2.11
	розміри фокусних плям
	Не більше 0,3 та 0,5 мм
	

	2.12
	теплоємність аноду рентгенівської трубки
	Не менше 300 кТО
	

	3. Технічні характеристики коліматору:

	3.1
	тип
	Моторизований
	

	4. Технічні характеристики цифрового плоско панельного детектора:

	4.1
	розмір детектора
	Не менше 23х23 см
	

	4.2
	розмір матриці 
	Не менше 1280х1280
	

	4.3
	розмір пікселя
	Не більше 179 мкм
	

	4.4
	перетворення
	Не менше 16 біт
	

	4.5
	DQE
	Не менше 70%
	

	4.6
	відсіюча фіксована решітка
	Наявність
	

	5. Технічні характеристики цифрової системи обробки зображень:

	5.1
	функція кінопетля
	Не менше 18 кадрів/сек
	

	5.2
	функція рекурсивного фільтру 
	Наявність
	

	5.3
	функція затримки останнього зображення
	Наявність 
	

	5.4
	функція вертикального та горизонтального повороту зображення 
	Наявність
	

	5.5
	функція обертання зображення на 360 градусів 
	Наявність
	

	5.6
	функція підсилення країв зображення 
	Наявність
	

	5.7
	функція збільшення зображення
	Наявність
	

	5.8
	функція DICOM STORE
	Наявність
	

	5.9
	кількість зображень, що зберігаються на 
  інтегрованому жорсткому диску 
	Не менше 500 000 зображень
	

	5.10
	медичні монiтори 
	Не менше двох
	

	5.11
	розмір моніторів
	Не менше 21 дюйм
	

	6. Технічні характеристики операційного стола:

	6.1
	Універсальний операційний стіл для проведення хірургічних втручань з можливістю працювати з С-дугою
	Наявність
	

	6.2
	Регулювання положення секцій
	Електричне
	

	6.3
	Кількість секцій
	Не менше 5
	

	6.4
	Знімні секції голови та ніг для полегшення санітарної обробки
	Відповідність
	

	6.5
	Управління функціями за допомогою дистанційного пульта керування
	Наявність
	

	6.6
	Кількість функцій пульта ДУ 
	Не менше 14
	

	6.7
	Роздільна індикація живлення та робочого режиму на пульті ДУ
	Наявність
	

	6.8
	Мінімальна висота ложа, не більше
	700 мм
	

	6.9
	Максимальна висота ложа, не менше
	1000 мм
	

	6.10
	Кут бокового нахилу, діапазон
	Не менше ±15°
	

	6.11
	Кут Тренделенбурга/ Антитренделенбурга, діапазон
	Не менше ±25°
	

	6.12
	Повздовжній зсув в обох напрямках
	Наявність
	

	6.13
	Довжина повздовжнього зсуву
	Не менше 350 мм
	

	6.14
	Кут нахилу спинної секції вниз
	Не менше 20°
	

	6.15
	Кут нахилу спинної секції вгору
	Не менше 75°
	

	6.16
	Регулювання головної секції
	Механічне
	

	6.17
	Головна секція з’ємна
	Наявність
	

	6.18
	Кут нахилу головної секції угору
	Не менше 45°
	

	6.19
	Кут нахилу головної секції униз
	Не менше 90°
	

	6.20
	Регулювання ножної секції
	Механічне
	

	6.21
	Ножна секція: роздільна, з’ємна
	Наявність
	

	6.22
	Кут нахилу ножної секції вгору
	Не менше 15°
	

	6.23
	Кут нахилу ножної секції униз
	Не менше 90°
	

	6.24
	Кут розведення ножної секції в кожному напрямку
	Не менше 90°  
	

	6.25
	Вбудований нирковий валик (міст)
	Наявність
	

	6.26
	Висота підйому ниркового валика
	Не менше 110 мм
	

	6.27
	Регулювання висоти валика та допомогою ручки, яка обертається
	Наявність
	

	6.28
	М’які секції стола мають поліуретанове покриття, з товщиною
	Не менше 50 мм
	

	6.29
	Усі металеві поверхні виготовлені з нержавіючої сталі
	Наявність
	

	6.30
	[bookmark: _Hlk84849167]Навісні аксесуари виконані з нержавіючої сталі, покриття м’яких частин аксесуарів виконано з поліуретану
	Наявність
	

	6.31
	Дозволене  навантаження на спинну секцію 
	Не менше 50 кг
	

	6.32
	Дозволене навантаження на ножну секцію 
	Не менше 25 кг
	

	6.33
	Загальна вантажопідйомність без втрати функціональності всіх електроприводів
	Не менше 250 кг
	

	6.34
	Довжина робочої поверхні столу
	Не менше 2000 мм
	

	6.35
	Ширина робочої поверхні столу
	Не менше 550 мм
	

	6.36
	Стіл оснащений акумуляторними батареями
	Наявність
	

	6.37
	Споживана потужність 
	Не більше 650 ВА
	

	6.38
	Три окремі запобіжники мають забезпечувати надійний захист ключових електричних вузлів
	Наявність
	

	6.39
	Клас електробезпеки 
	Не гірше класу I, типу B
	

	6.40
	Вага
	Не менше 220 кг
	

	6.41
	Анестезіологічна рамка - 1 шт.
	Наявність
	

	6.42
	Опори-підтримувачі для тіла - 2 шт.
	Наявність
	

	6.43
	Опори-підтримувачі для плеч - 2 шт.
	Наявність
	

	6.44
	Опори для руки - 2 шт.
	Наявність
	

	6.45
	Опори для ніг по Гепелю - 2 шт.
	Наявність
	

	6.46
	Нирковий валик
	Наявність
	

	6.47
	Ручний пульт дистанційного управління - 1 шт.
	Наявність
	

	6.48
	Матрац з ефектом пам’яті – 1 компл.
	Наявність
	

	7. Загальні вимоги:

	7.1
	Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (надати копію діючої Ліцензії)
	

	7.2
	Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати:
завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту
	

	7.3
	Учасник повинен  надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам тендерної документації, у вигляді офіційної друкованої інформації від виробника, інструкції користувача, технічного паспорту, технічного опису або брошюр з посиланням на відповідну сторінку в цих матеріалах
	

	7.4
	Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію
	

	7.5
	Доставка, монтаж, підключення та проведення пусконалагоджувальних робіт та введення обладнання в експлуатацію – за рахунок Постачальника
	



Підпис _______________					
Дата

ДОДАТОК 2
до ЗЦП # UA 2026-055
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
	1. 
	Повна назва компанії
	

	1. 
	Дата заснування  
	

	1. 
	Контактна інформація про компанію
Адреса
Телефон
Електронна адреса для листування
Веб-сторінка
	

	1. 
	Директор компанії
	

	1. 
	Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час
	

	1. 
	Свідоцтво платника податку
	

	1. 
	Банківські реквізити
	

	1. 
	Основні види діяльності
	

	1. 
	Ліцензії
	

	1. 
	Кількість філій (представництв)
	

	1. 
	Кількість сервісних центрів в Україні
	




Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________					
Дата





ДОДАТОК 3
до ЗЦП # UA 2026-055
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ


	№. 
	Складова/найменування 
[Пересувна С-арочна рентгенівська діагностична система для операційних загального призначення (для проведення рентгеноскопічної та рентгенографічної діагностики під час виконання операцій та малоінвазивних інтервенційних втручань)]
	Опис складової/найменування  
	Дата доставки 
	Вартість одиниці без ПДВ [US$]
	Загальна вартість за найменування без ПДВ [US$]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Загальна вартість пропозиції [US$]
	







Підпис _______________					
Дата
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