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Номер запиту цінової пропозиції (ЗЦП): # 2026-072
Для: Портативний дефібрилятор з функцією синхронізації та Електрокардіограф багатоканальний
Графік
	Оголошення ЗЦП
	13 липня 2026 року

	Термін подання цінової пропозиції 
	28 липня 2026 року

	Повідомлення претендентам про рішення 
	7 серпня 2026 року


Примітка: PATH залишає за собою право змінювати графік, за потреби. Про будь-які зміни всім учасникам буде одночасно повідомлено електронним листом.
Інформація про ділову практику PATH 
PATH — це некомерційна організація, що працює заради досягнення рівних можливостей для здоров’я людей у всьому світі. Маючи понад 40 років досвіду у налагодженні багатосекторального партнерства, а також експертні знання в галузі науки, економіки, технологій, адвокації та десятків інших напрямків діяльності, PATH розробляє та розширює запровадження інноваційних рішень для вирішення найбільш нагальних проблем охорони здоров'я у світі. Відвідайте наш вебсайт www.path.org, щоб дізнатися більше.

Мета запиту цінових пропозицій
Організатор: РАТН, організатор запиту цінових пропозицій, впроваджує проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується урядом США, метою якого є зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на ТБ, лікарсько-стійкий ТБ (ЛС-ТБ) і ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. 
[bookmark: _Toc512177895]Вимоги до цінової пропозиції, ціноутворення і вартості
Вимоги до цінової пропозиції для закупівлі портативних дефібриляторів з функцією синхронізації та електрокардіографів багатоканальних викладено у Додатку 1. 
Технічні умови: Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Товари, що походять зі США, є допустимими до участі та запрошуються до подання пропозицій. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться у ній під час закупівлі, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальників товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі).  “Передова країна, що розвивається” означає ту, що Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.
Будь ласка, вкажіть вартість у, Додатку 3. Вартість потрібно розбити на складові, і також потрібно включити в таблицю детальний опис кожної складової разом з відповідним терміном доставки і вартістю. Вкажіть супутні послуги, що стосуються поставки. Вкажіть такі подробиці, як тренінг для користувачів, вартість обслуговування щонайменше протягом 12 місяців, гарантії, тестування, вартість доставки та вантажних перевезень, страхування, , умови оплати (якщо не стандартні, як оплата після доставки) та будь-які інші, пов'язані із постачанням, витрати. Ціни мають бути вказані в доларах США, по курсу обміну НБУ на дату подання цінової пропозиції, оплату буде здійснено у гривні.
Вимоги до подання
A. Загальна інформація про постачальника
Постачальники повинні заповнити Додаток 2 – форму «Інформація про постачальника» і надати загальну інформацію про свою організацію, зокрема інформацію про контакти та довідкову інформацію про компанію. Заповнений Додаток 2 повинен бути включений у пакет пропозиції.
Б. Контактні особи в PATH
Технічний/програмний менеджер: Шукатка Володимир, tenders@path.org  
Асистент з закупівель: Пономаренко Аліна, tenders@path.org 
В. Термін подання цінової пропозиції: 28 липня 2026 року
Пропозиції потрібно надіслати електронною поштою на вказані вище адреси. У темі електронного листа має бути вказано: ЗЦП # UA 2026-072 [назва Вашої компанії]. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.
Г. Завершення процесу: Заявникам буде повідомлення про рішення PATH відповідно до графіку в пункті 1 Укладання договору на постачання здійснюється після узгодження правил та умов, викладених у цьому запиті, а також успішного обговорення усіх правил та умов, пов’язаних з виконанням цієї роботи. 
Д. Кваліфікація
Загальні вимоги:
Будуть розглядатися пропозиції приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців (ФОП) як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників податку на додану вартість (ПДВ).
Зверніть увагу, претенденти повинні заявити в своїй пропозиції про те, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від сплати ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від сплати ПДВ*.  
Відповідний вид економічної діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1 обладнання. 

	Кваліфікаційні критерії
	Підтверджуючі  документи 
(завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи)

	Приватні підприємства, акціонерні товариства, ТОВ, ФОП відповідно до законодавства України.
	1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).
1. Підтвердження відсутності боргів щодо сплати податків.
1. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»).


	Досвід виконання подібних договорів або подібної роботи протягом останніх 24-36 місяців:

	      Документальні підтвердження надаються 
      у довільній формі посилання на основні 
      успішні договори

	Загальна інформація про компанію 
	      Заповнений Додаток 2



	Фінансова спроможність



Наявність обладнання в Україні          
	      Копія документа, що підтверджує фінансовий стан компанії (довідка, видана обслуговуючим банком(ами), що підтверджує відсутність або наявність будь-якої непогашеної кредитної заборгованості)

      Надайте офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні




Примітка:
Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику тендеру іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою.

* Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.
Правила та умови цього запиту
A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій
PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до подання цінових пропозицій, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію, відповідно до документації, Політик та Процедур РАТН. PATH залишає за собою право відхилити чи анулювати закупівлю на будь-якому етапі. Надсилаючи цінову пропозицію, постачальник погоджується надати право PATH провести подальшу перевірку інформації відповідально.
Б. Конфіденційність
Вся інформація, надана PATH у цьому запиті, повинна розглядатися як конфіденційна. У разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на цей запит буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.
В. Повідомлення про конфлікт інтересів
Постачальники, які беруть участь у запитах цінових пропозицій PATH, повинні заявити контактній особі щодо цього ЗЦП, яка вказана у цьому запиті, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів. Звернення до третіх сторін, залучених до проєкту, тендерної комісії або будь-якої іншої сторони вважатиметься конфліктом інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції. Усі повідомлення щодо цього запиту слід відправляти відповідним сторонам у PATH, вказаним у Розділі 5 B.
Г. Прийняття
Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови, а також по суті пропозицій фіналістів ЗЦП шляхом переговорів. Крім того, РАТН може прийняти частину компонентів або змінити кількість найменувань у пропозиції, якщо це прийнятно. До подальшого розгляду будуть прийняті лише пропозиції, які відповідають усім вимогам запиту. Пропозиції будуть перевірені на предмет повноти та відповідності вимогам щодо подання, зокрема своєчасності і надання всієї необхідної документації та інформації. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, неповні або такі, у яких відсутня необхідна інформація, можуть бути відхилені чи не будуть розглядатися під час подальшої оцінки пропозицій
Д. Дійсність пропозиції    
Надіслані у відповідь на ЗЦП пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції. Оплата буде здійснена після погодження донором проєкту закупівлі обраних найменувань.














ДОДАТОК 1 
до ЗЦП # UA 2026-072
Вимоги до цінової пропозиції

	№
	Параметр
	Специфікація

	

	1. Загальні інформація

	1.1
	Походження
	Вказати

	1.2
	Національна приналежність постачальника 
	Вказати

	1.3
	Компанія-виробник обладнання
	Вказати

	1.4
	Країна-виробник
	Вказати

	1.5
	Модель
	Вказати

	2.  Загальні вимоги:

	2.1
	
	

	2.2
	
	

	2.3
	
	



	
	Назва товару
	Кількість
	Одиниця виміру

	Лот 1
	Портативний дефібрилятор з функцією синхронізації для ЗОЗ Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей
	36
	шт.

	Лот 2
	Електрокардіограф багатоканальний для ЗОЗ Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської областей та м.Києва
	40
	шт.



Лот 1
	№
	Технічні вимоги
	Значення
	Відповідність (так/ні) з посиланням на офіційну інформацію виробника (указати сторінку технічної документації)

	1
	Тип обладнання
	Портативний дефібрилятор-монітор професійного класу
	

	2
	Призначення
	Проведення ручної дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії та моніторингу ЕКГ
	

	3
	Тип дефібриляційного імпульсу
	Біфазний
	

	4
	Режими роботи
	Ручна дефібриляція, синхронізована кардіоверсія (SYNC)
	

	5
	Функція синхронізації
	Наявність режиму синхронізованої кардіоверсії із синхронізацією розряду за зубцем R комплексу QRS
	

	6
	Діапазон енергії дефібриляції
	Не менше 2–200 Дж або ширший
	

	7
	Час зарядки до максимальної енергії
	Не більше 10 секунд
	

	8
	Моніторинг
	ЕКГ через кабель пацієнта та/або дефібриляційні електроди
	

	9
	Дисплей
	Кольоровий LCD/TFT, діагональ не менше 6 дюймів
	

	10
	Відображення параметрів
	ЕКГ, частота серцевих скорочень, встановлена енергія, стан акумулятора, службові повідомлення
	

	11
	Пам'ять
	Збереження не менше 50 подій дефібриляції та/або записів ЕКГ
	

	12
	Живлення
	Від мережі 100–240 В, 50/60 Гц та від вбудованого акумулятора
	

	13
	Автономна робота
	Не менше 100 розрядів максимальної енергії або не менше 3 годин моніторингу
	

	14
	Самотестування
	Автоматичний контроль працездатності апарата
	

	15
	Ступінь захисту
	Не нижче IP44
	

	16
	Маса
	Не більше 8 кг разом із акумулятором
	

	17
	Мова інтерфейсу
	Українська та/або англійська
	

	Комплектація

	1
	Портативний дефібрилятор
	1 шт.
	

	2
	Перезаряджуваний акумулятор
	не менше 1 шт.
	

	3
	Кабель живлення / зарядний пристрій
	1 комплект
	

	4
	Кабель ЕКГ пацієнта
	1 комплект
	

	5
	Комплект одноразових самоклеючих дефібриляційних електродів, що забезпечують проведення дефібриляції та синхронізованої кардіоверсії у дорослих і дітей (універсальні або із можливістю використання дитячого режиму чи штатних аксесуарів виробника)
	не менше 5 комплектів
	

	6
	Сумка або кейс для транспортування
	1 шт.
	

	7
	Інструкція користувача українською мовою
	1 примірник
	

	Гарантійні та сервісні вимоги

	1
	Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 24 місяців з моменту введення у експлуатацію 
	

	2
	Постачальник гарантує проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання,  інструктажу та навчання персоналу Замовника щодо роботи з обладнанням в межах виконання даного замовлення за власний рахунок
	

	3
	Термін поставки обладнання – не пізніше 20 серпня 2026 року (якщо раніше – вкажіть дату)
	

	4
	Обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні, рік виробництва — не раніше року поставки
	

	5
	Сервісне та гарантійне обслуговування здійснюється на території України уповноваженим сервісним центром
	

	6
	Обладнання повинно відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, та супроводжуватися документами, що підтверджують його введення в обіг відповідно до чинного законодавства України
	



Лот 2
	№
	Технічні вимоги
	Значення
	Відповідність (так/ні) з посиланням на офіційну інформацію виробника (указати сторінку технічної документації)

	1
	Тип обладнання
	Портативний цифровий багатоканальний електрокардіограф
	

	2
	Призначення
	Реєстрація, відображення, друк та збереження електрокардіограм
	

	3
	Кількість каналів
	12
	

	4
	Кількість відведень
	Стандартні 12 відведень
	

	5
	Одночасна реєстрація
	Не менше 12 відведень одночасно
	

	6
	Дисплей
	Кольоровий LCD/TFT, діагональ не менше 5 дюймів
	

	7
	Термопринтер
	Вбудований
	

	8
	Формат друку
	Автоматичний та ручний режим друку 12-канальної ЕКГ
	

	9
	Швидкість друку
	Не менше 5, 10, 25 та 50 мм/с
	

	10
	Чутливість
	Не менше 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ
	

	11
	Частота дискретизації
	Не менше 500 Гц
	

	12
	Фільтри
	Захист від дрейфу ізолінії, м'язових перешкод та мережевих завад
	

	13
	Режими роботи
	Автоматичний та ручний
	

	14
	Збереження досліджень
	Не менше 100 електрокардіограм у внутрішній пам'яті
	

	15
	Інтерфейси
	USB та/або LAN
	

	16
	Живлення
	Від мережі 100–240 В та вбудованого акумулятора
	

	17
	Автономна робота
	Не менше 2 годин або не менше 100 досліджень без підзарядки
	

	18
	Маса
	Не більше 3,5 кг
	

	19
	Мова меню
	Українська та/або англійська
	

	Комплектація

	1
	Електрокардіограф
	1 шт.
	

	2
	Кабель пацієнта на 10 електродів
	1 комплект
	

	3
	Кінцівкові електроди багаторазові
	не менше 4 шт.
	

	4
	Грудні електроди багаторазові
	не менше 6 шт.
	

	5
	Комплект електродного гелю (за потреби виробника)
	1 шт.
	

	6
	Рулон термопаперу
	не менше 1 шт.
	

	7
	Перезаряджуваний акумулятор
	не менше 1 шт.
	

	8
	Кабель живлення
	1 шт.
	

	9
	Інструкція користувача українською мовою
	1 примірник
	

	Гарантійні та сервісні вимоги

	1
	Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 24 місяців з моменту введення у експлуатацію 
	

	2
	Постачальник гарантує проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання,  інструктажу та навчання персоналу Замовника щодо роботи з облднанням в межах виконання даного замовлення за власний рахунок
	

	3
	Термін поставки обладнання – не пізніше 20 серпня 2026 року (якщо раніше – вкажіть дату)
	

	4
	Обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні, рік виробництва — не раніше року поставки
	

	5
	Сервісне та гарантійне обслуговування здійснюється на території України уповноваженим сервісним центром
	

	6
	Обладнання повинно відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, та супроводжуватися документами, що підтверджують його введення в обіг відповідно до чинного законодавства України
	



Підпис _______________					
Дата



ДОДАТОК 2
до ЗЦП # UA 2026-072

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
	1. 
	Повна назва компанії
	

	1. 
	Дата заснування  
	

	1. 
	Контактна інформація про компанію
Адреса
Телефон
Електронна адреса для листування
Веб-сторінка
	

	1. 
	Директор компанії
	

	1. 
	Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час
	

	1. 
	Свідоцтво платника податку
	

	1. 
	Банківські реквізити
	

	1. 
	Основні види діяльності
	

	1. 
	Ліцензії
	

	1. 
	Кількість філій (представництв)
	

	1. 
	Кількість сервісних центрів в Україні
	




Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________					
Дата




ДОДАТОК 3
до ЗЦП # UA 2026-072
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ


	№. 
	Складова/найменування 

	Опис складової/найменування  
	Дата доставки 
	Вартість одиниці без ПДВ [US$]
	Загальна вартість за найменування без ПДВ [US$]

	1
	Лот 1. Портативний дефібрилятор з функцією синхронізації
	
	
	
	

	2
	Лот 2. Електрокардіограф багатоканальний
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Загальна вартість пропозиції [US$]
	







Підпис _______________					
Дата
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